## Sheet1
脊柱微创手术器械产品参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 大通道脊柱内镜手术系统
| 1.1 | ▲整体要求：为确保产品的稳定、兼容和耐久性，提高手术安全性和操作方便性，以及售后服务的一致性，本产品配套内镜与手术器械必须为同一品牌且镜子注册证名称为椎间盘内窥镜。
| 1.2 | 椎间盘内窥镜
| 1.2.1 | 视向角≥15度
| 1.2.2 | ▲视场角≥80度
| 1.2.3 | 工作通道直径≥7.1mm
| 1.2.4 | 外径≥10.0mm，设计光学工作距≥25mm
| 1.2.5 | 工作长度：≥135mm～139mm
| 1.2.6 | 内窥镜灌洗通道无阀门开关，便于消毒
| 1.3 | 脊柱内窥镜微创手术器械
| 1.3.1 | 扩张器：长度165mm～195mm,内径≥8.6mm,外径≤10mm
| 1.3.2 | 扩张器：长度165mm～195mm,内径≥7.1mm,外径≤8.5mm
| 1.3.3 | 钝性扩张器:用于软组织扩张，工作长度≥225mm，管轴直径≥7.0mm，中心孔直径≤1.5mm
| 1.3.4 | 工作套管：斜口，顶端双手柄设计，带有封帽，长度≥134mm～139mm，直径10.2mm～11.2mm
| 1.3.5 | 钳口杯状髓核钳:长度260mm～270mm，直径≥4.0mm，具备手指弯钩功能设计，具有最大加持力保护
| 1.3.6 | 钳口带角度髓核钳:长度≥330mm，直径≥2.5mm，钳口上翘角度≥45度，具备手指弯钩功能设计，具有最大加持力保护
| 1.3.7 | 篮钳：长度≥330mm,直径≥2.5mm,钳口直形向上，具备手指弯钩功能设计，具有最大加持力保护
| 1.3.8 | 可拆卸分体式咬骨钳管轴:长度≥250mm～260mm，直径≥5.0mm，切口角度50°,360°可旋转调节
| 1.3.9 | 可拆卸分体式咬骨钳管轴:长度≥250mm～260mm，直径≥6.0mm，切口角度50°,360°可旋转调节
| 1.3.10 | 咬骨钳手柄，可以和不同角度的椎板钳拆换使用，可以辅助椎板钳360°旋转
| 1.3.11 | 直形剥离器：长度≥310mm，直径≥2.5mm
| 1.3.12 | 钩形剥离器：长度≥280mm，直径≥2.5mm
| 1.3.13 | 配备可高温高压消毒的16G骨科用线锯导引器，长度≤180mm，直径1.2mm～1.5mm
| 1.3.14 | 骨引导针:长度400mm，外径0.75mm~1.2mm
| 1.3.15 | 空心钻手柄与管轴一体式设计，长度≥120mm~130mm，内径10.0mm~10.6mm，外径11.5mm~12mm
| 1.3.16 | 脊柱微创手术通道扩张管:长度≥100mm～120mm，内径11.5mm～12.2mm，外径12.5mm～13mm
| 1.3.17 | 可放置所有器械的器械盒及内镜消毒盒1套
| 1.3.18 | 快装手柄，OD6.0×L150
| 1.3.19 | 骨铰刀，OD6×W8×L320
| 1.3.20 | 骨铰刀，OD6×W9×L320
| 1.3.21 | 骨铰刀，OD6×W10×L320
| 1.3.22 | 植骨漏斗，OD9×ID8×L243
| 1.3.23 | 植骨器，OD7.5×L275
| 1.3.24 | 骨凿，OD6.0×L310
| 1.3.25 | 骨刮匙，OD6.0×L310
| 1.3.26 | 脊柱微创手术通道扩张管，OD14×ID10×L138
| 1.3.27 | 脊柱微创手术通道扩张管，OD15×ID14×L138
| 1.3.28 | 脊柱内窥镜手术器械盒
| 1.4 | 射频等离子体手术系统
| 1.4.1 | 临床用途：椎间盘突出消融（颈椎和腰椎）、软骨打磨成形、滑膜切除、肌腱打孔、半月板成形、韧带松解皱缩、肌肉松解皱缩、运动神经减压等微创手术、术中止血
| 1.4.2 | 整机输入功率：≤750VA
| 1.4.3 | 等离子工作频率：≤100KHz， 射频工作频率：≤1.7MHz
| 1.4.4 | 最大输出功率：等离子模式：≤350W，射频模式：≤105W
| 1.4.5 | 输出模式：等离子模块两种模式切换；射频模块两种模式循环切换；每种模式多档可调
| 1.4.6 | 电压范围：等离子模式电压范围：0-320Vrms；射频模式电压范围：0-210Vrms
| 1.4.7 | 报警和指示：声光报警报警指示
| 1.4.8 | 具备组织阻抗实时监测
| 1.4.9 | 具备工作时间显示
| 1.4.10 | 防电击类型：等同或优于Ⅰ类CF型
| 2 | UBE双通道手术系统
| 2.1 | 镜子：角度30度，外径≥4mm，长度≥175mm
| 2.2 | 镜鞘：双伐带控制水流开关，外径≥5.5mm，长度≥140mm
| 2.3 | 层级扩张式通道管： ① 内径≥2.5mm，外径≥5.0mm，长度≥200mm ② 内经≥5.0mm，外径≥7.0mm，长度≥185mm ③ 内经≥7.0mm，外径≥9.0mm，长度≥170mm ④ 内经≥9.0mm，外径≥11.0mm，长度≥155mm ⑤ 内经≥11.0mm，外径≥13.0mm，长度≥140mm ⑥ 内经≥13.0mm，外径≥15.0mm，长度≥125mm
| 2.4 | 骨膜剥离器： 15°≥角度≥5°
| 2.5 | 骨科用神经根拉钩：长度≥186mm
| 2.6 | 骨用牵开器：半套管牵开器：直径≥10mm，长度≥50mm
| 2.7 | 神经根探子：直径≥1.5mm，长度≥220 mm
| 2.8 | 骨凿：直径≥5mm，长度≥250mm
| 2.9 | 冲洗引流管：直径≥3.5 mm，长度≥203 mm
| 2.1 | 脊柱微创手术通道扩张管：长度≥152mm
| 2.11 | 骨锤：长度≥220mm
| 2.12 | 直型椎板咬骨钳：直径≥3mm，长度≥180mm，90°
| 2.13 | 弧型椎板咬骨钳：直径≥2mm，长度≥180mm，130°
| 2.14 | 咬骨钳柄：长度≥180mm，90°
| 2.15 | 咬骨剪：直径≥4mm，长度≥200mm
| 2.16 | 直型髓核钳：直径≥2.0mm，长度≥200mm
| 2.17 | 脊柱微创手术定位器：长度≥1320mm
配置需求 | 序号 | 详细项目 | 配置数量（为基础需求，报价不可少于此基础数量） | 备注(可根据实际产品自行补充)
| 1 | 大通道脊柱内镜手术系统
| 1.1 | 椎间盘内窥镜 | 2
| 1.2 | 扩张器1 | 2
| 1.3 | 扩张器2 | 2
| 1.4 | 扩张器3 | 2
| 1.5 | 工作套管 | 2
| 1.6 | 髓核钳1 | 2
| 1.7 | 髓核钳2 | 2
| 1.8 | 咬骨钳1 | 2
| 1.9 | 咬骨钳2 | 2
| 1.10 | 咬骨钳手柄 | 2
| 1.11 | 篮钳 | 2
| 1.12 | 剥离器1 | 2
| 1.13 | 剥离器2 | 2
| 1.14 | 骨引导针 | 4
| 1.15 | 骨科用线锯导引器 | 2
| 1.16 | 空心钻 | 2
| 1.17 | 脊柱微创手术通道扩张管 | 2
| 1.18 | 器械盒 | 2
| 1.19 | 内窥镜盒 | 2
| 1.20 | 快装手柄 | 2
| 1.21 | 骨铰刀1 | 2
| 1.22 | 骨铰刀2 | 2
| 1.23 | 骨铰刀3 | 2
| 1.24 | 植骨漏斗 | 2
| 1.25 | 植骨器 | 2
| 1.26 | 骨凿 | 2
| 1.27 | 骨刮匙 | 2
| 1.28 | 脊柱微创手术通道扩张管 | 2
| 1.29 | 脊柱微创手术通道扩张管 | 2
| 1.30 | 脊柱内窥镜手术器械盒 | 2
| 1.31 | 等离子射频系统 | 1
| 1.31.1 | 等离子射频主机 | 1
| 1.31.2 | 脚踏开关 | 1
| 1.31.3 | 电极手柄连线 | 1
| 2 | UBE双通道手术系统
| 2.1 | 30°内窥镜 | 2
| 2.2 | 30°双阀镜鞘 | 2
| 2.3 | 层级扩张器 | 2
| 2.4 | 层级扩张器 | 2
| 2.5 | 层级扩张器 | 2
| 2.6 | 层级扩张器 | 2
| 2.7 | 层级扩张器 | 2
| 2.8 | 层级扩张器 | 2
| 2.9 | 双头骨膜剥离器 | 2
| 2.10 | 神经根拉钩 | 2
| 2.11 | 神经根拉钩 | 2
| 2.12 | 半套管牵开器 | 2
| 2.13 | 半套管牵开器 | 2
| 2.14 | 半套管牵开器 | 2
| 2.15 | 半套管牵开器 | 2
| 2.16 | L型 | 2
| 2.17 | 直型骨凿 | 2
| 2.18 | 左弯骨凿 | 2
| 2.19 | 右弯骨凿 | 2
| 2.20 | 前弯骨凿 | 2
| 2.21 | 前弯骨凿 | 2
| 2.22 | 三角骨凿 | 2
| 2.23 | 方形骨凿 | 2
| 2.24 | 直型吸引器 | 2
| 2.25 | 弯头吸引器 | 2
| 2.26 | 肌肉扩张器 | 2
| 2.27 | 骨锤 | 2
| 2.28 | 直型椎板咬骨钳杆 | 2
| 2.29 | 弧形椎板咬骨钳杆 | 2
| 2.30 | 咬骨钳柄 | 2
| 2.31 | 直型枪柄式髓核钳 | 2
| 2.32 | 弯型咬骨剪 | 2
| 2.33 | 减压器械盒 | 2
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 序号 | 详细项目 | 产品参数 | 备注

## Sheet2
30°内窥镜 | 2 | 支
30°双阀镜鞘 | 2 | 支
层级扩张器 | 2 | 支
层级扩张器 | 2 | 支
层级扩张器 | 2 | 支
层级扩张器 | 2 | 支
层级扩张器 | 2 | 支
层级扩张器 | 2 | 支
双头骨膜剥离器 | 2 | 支
神经根拉钩 | 2 | 支
神经根拉钩 | 2 | 支
半套管牵开器 | 2 | 支
半套管牵开器 | 2 | 支
半套管牵开器 | 2 | 支
半套管牵开器 | 2 | 支
L型 | 2 | 支
直型骨凿 | 2 | 支
左弯骨凿 | 2 | 支
右弯骨凿 | 2 | 个
前弯骨凿 | 2 | 个
前弯骨凿 | 2 | 支
三角骨凿 | 2 | 支
方形骨凿 | 2 | 支
直型吸引器 | 2 | 支
弯头吸引器 | 2 | 支
肌肉扩张器 | 2 | 支
骨锤 | 2 | 支
直型椎板咬骨钳杆 | 2 | 支
弧形椎板咬骨钳杆 | 2 | 支
咬骨钳柄 | 2 | 支
直型枪柄式髓核钳 | 2 | 个
弯型咬骨剪 | 2 | 个
减压器械盒 | 2 | 个