电子胆道镜系统

1、影像处理中心

1.1、分辨率≥1080P。

1.2、具有窄波成像功能

1.3、具有荧光动力诊断功能。

1.4、至少包含RGB、COMP、HDTV、SD-SDI、HD-SDI、DVI等信号输出方式。

1.5、具有图像强调功能。

1.6、具有色彩强调功能。

1.7、具有色彩噪音过滤功能。

1.8、具有图像冻结功能。

1.9、具有图像注释功能。

1.10、具有图像索引功能。

1.11、可兼容电子膀胱镜、电子鼻咽喉镜、电子腹腔镜、电子输尿管镜等多镜种。

1.16.具有测光切换功能。

1.17.具有画中画功能。

2、高清冷光源系统

2.1、氙气光源：≥300W。

2.2、灯泡寿命：≥500h连续使用。

2.3、具有备用灯系统。

2.4、支持自动调光和手动调光功能。

2.5、具有待机模式。

3、监视器

3.1、≥32寸液晶显示屏，分辨率≥2160P。

3.2、具有克隆输出功能。

3.3、具有12G-SDI、HDMI等4K输入/输出信号接口。

3.4、具有3G-SDI、DVI-D等2K输入/输出信号接口。

3.5、支持上下、水平翻转等操作。

4、电子胆道镜

4.1、视野角度：≥120°。

4.2、头部外径：≤5mm。

4.3、弯曲角度：上≥160°，下≥130°。

4.4、钳子管道内径：≥2mm。

4.5、可兼容医院现有摄像系统。

4.6、配备手动测漏器。

5、台车

5.1、配备内镜专用台车。

5.2、具有可升降支架。