移动式X线机

一、功能需求

所投设备应广泛适用于通过X射线对人体骨骼、头颅、胸部、腹部、四肢及其他身体部位进行检查和观察静态X射线摄影图像。可对患者进行坐位、站位或者卧位的图像采集操作。

二、主要技术参数需求

2.1	高压发生器

2.1.1	发生器功率：≥30kW

2.1.2	最高管电压：≥150kV

2.1.3	最短曝光时间：≤1ms

▲2.1.4	最大管电流：≥500mA

2.2	X线球管

2.2.1	双焦点球管，焦点尺寸大焦点≤1.2mm，小焦点≤0.6mm

2.2.2	热容量≥1200kHU

2.2.3	阳极靶角≤13°

2.2.4	考虑球管散热性能及稳定性，不接受组合式机头的结构

2.3	机械装置

2.3.1	机体移动方式至少包含：电助力、手动两种模式；可在整机亏电时，可手动推行到充电位置

2.3.2	电池供电方式：锂电池供电

2.3.3	配备电池指示灯

▲2.3.4	X射线管组件绕垂直轴旋转角（RVA）：≥-270°～+270°

2.3.5	X射线管组件绕水平轴旋转角（RHA）：≥-180°~+180°

2.3.6	束光器旋转：≥-90°~+90°

2.3.7	X线管沿水平轴向内、向外旋转转角：≥-30°~+90°

2.3.8	立柱升降运动范围：≥1400mm

2.3.9	臂伸展距离：≥670mm

2.3.10	配备延时曝光调试功能

2.3.11	具备无线曝光功能，最大距离：≥10米

2.3.12	支持球管侧方控制机体运动功能

2.3.13	配备有前方障碍雷达探测灯光预警功能和前方碰撞停止运动功能。

▲2.3.14	机身宽度：≤600mm

2.3.15	机身高度：≤1800mm

2.3.16	球管焦点距地最大距离：≥2250mm

▲2.3.17	束光器具备前后两面同时调节功能。

2.3.18	束光器具备控制机身前进、后退功能。

2.3.19	遥控器具备机身运动控制功能，并且具备前进、后退、转向、点动功能。

2.3.20	整机电池组能够同时支持机器移动和曝光控制所需电力。

2.3.21	主机脚轮具备防缠绕设计，可防止卷入线缆、毛发、纤维织物等细小物体。

2.4	无线平板探测器

2.4.1	无线平板结构均为碘化铯+非晶硅

2.4.2	良好的电池续航能力，充满电可拍摄≥500张

2.4.3	具备联机平板整体充电功能

2.4.4	平板影像传输方式至少支持：无线传输

2.4.5	像素尺寸：≤142um

2.4.6	探测器有效尺寸≥14”×17”

2.5	图像处理系统

2.5.1	主机工作站操作台内存：≥4GB

2.5.2	主机工作站操作台硬盘类型：固态硬盘

2.5.3	具备无线、有线双模式数据传输

2.5.4	触摸操作屏尺寸：≥19英寸

2.5.5	显示器分辨率：≥1280x1024

2.5.6	支持与RIS和HIS系统的集成

2.5.7	支持自定义患者列表显示

2.5.8	可按照器官进行摄影检查

2.5.9	图像基本后处理功能，至少包含如图像预览、缩放窗宽/窗位调整、标注、反色、翻转、旋转、输入文本、长度测量及校正、裁剪功能、感兴趣区域及角度测量；

2.5.10	支持DICOM3.0，至少包括：DICOM SEND，DICOM PRINT，DICOM STORAGE COMMITMENT，DICOM WORKLIST；

2.5.11	具备在不依赖于医院的网络覆盖下，支持DICOM图远程传输功能

2.5.12	具备远程PC端DICOM阅片功能

2.5.13	具备远程手机移动端DICOM阅片功能

2.5.14	软件支持至少3台以上打印机链接

▲2.5.15	至少具备常规模式、急诊模式、体检模式、儿童检查模式（具备新生儿、婴儿、幼儿、学龄前四种模式）。

三、配置清单

| 编号 | 名称 | 数量及单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高压发生器 | 1个 |
| 2 | X射线管组件 | 1套 |
| 3 | 限束器 | 1个 |
| 4 | 移动式无线平板探测器 | 1块 |
| 5 | 主机及仿生臂系统 | 1套 |
| 6 | 内嵌式探测器存储槽 | 1个 |
| 7 | 无线射频遥控器 | 1个 |
| 8 | 机身动力及曝光供电系统 | 1组 |
| 9 | 电源管理系统 | 1套 |
| 10 | 图像采集及后处理工作站 | 1套 |
| 11 | 图像采集工作站软件 | 1套 |
| 12 | 触摸屏显示装置 | 1个 |
| 13 | 远程维护服务包 | 1套 |