内分泌科室全自动化学发光免疫分析仪设备技术参数

- 技术参数

1.检测方法学：增强型酶促化学发光免疫法（ALP-APMMD系统）

2.检测速度：≥每小时200个样本检测量.

3.检测项目：≥60种

4.甲状腺功能检测项目：TSH、T3、T4、FT3、FT4、TPOAb、TgAb、Tg、TBG、TSI、CT（降钙素）。

5.性激素检测项目：促卵泡成熟激素、绒毛膜促性腺激素、游离β绒毛膜促性腺激素、非结合雌三醇、硫酸脱氢表雄酮、雄烯二酮、促黄体生成素、催乳素、孕酮、睾酮、性激素结合球蛋白、妊娠相关血浆蛋白。

6.生长激素检测项目：GH、IGF-1、IGFBP-3。

7.贫血检测项目：铁蛋白、叶酸、维生素B12、促红细胞生成素。

8.试剂位：≥24个冷藏试剂位

9.在机试剂稳定期：在机稳定时间达90天。

10.样本位:≥90个样本位，具有急诊位;

11.检测系统:光电倍增管、光子波长425-500nm、连续化学发光反应、多点读数.

12.分离方式:包被珠+专利清洗技术.

13.校正方式:两点定标

- 标准曲线稳定性:2-4周。

- 进样方式：样本试管架，具15个样本位的样本架可自动连续上样。

16.液面检测：自动监测。

17.在机稀释功能：自动稀释技术

18.仪器和电脑一体化，通过19 inch 触摸屏和轨迹球对系统进行操作、双向界面、Microsoft Windows XP操作系统

二、配置清单/要求

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |
| 2 | 显示屏 | 1 | 台 |
| 3 | 样品进样架 | 1 | 套 |
| 4 | 试剂盘 | 1 | 套 |
| 5 | 软件 | 1 | 套 |
| 6 | 键盘鼠标 | 1 | 套 |
| 7 | 电源线 | 1 | 根 |