全自动真空采血管脱帽机需求参数

1、用途:主要用于开启真空采血管的管盖

2、一键操作，可同时开启≥ 40 孔管盖。

3、同管径，不同高度试管在同一试管架上操作，无需分类上架作业。

4、适用试管类型:硬盖，可根据用户需要升级到软、硬盖兼容。

5、一次操作<40秒，3600-4000T/小时。

6、一键式操作，只需将试管架放在开盖机托盘上，按启动键，30-40秒完成整个开盖过程;

7、每个标本在相对独立空间进行开盖作业，避免样本间交叉污染;

8、具备高效空气过滤器，过滤开盖空间空气。过滤效率达到99.98%，有第三方国家级检测机构报告:

9、具备专用试管架，试管架具有防滑脱功能，避免试管架翻倒造成试管跌落;

10、管盖处理:容器集中收集;

11、支持实时对运行状态进行监控，具有提醒及报警功能

12、工作状态的指示:LED指令灯显示的工作状态，绿色指示灯表示准备就绪、蓝色指示灯表示处于暂停状态，黄色指示灯表示处乎运行状态;

13、适用范围:管径￠12-￠16，管长75mm-100mm真空采血管

14、工作条件：环境温度5℃~40℃；相对温度：＜80%

15、仪器重量：≤23KG；

16、外形尺寸：300mm×330mm×600mm ±5mm

17、配置：

17.1专用试管架≥2个；

17.2电源线1条；

17.3全自动试管开盖机控制软件：1套；

17.4 主机1台；