4K3D荧光影像系统参数需求

（一）内窥镜影像平台

1.4K摄像系统：可同时捕捉可见光和近红外光图像 ；

2.可实现4K 3D摄像，荧光成像，荧光灵敏度可调节；

3.可获取白光和荧光图像，荧光真实不漂浮；

4.帧率可选，至少包含60帧/秒或50帧/秒，画面无闪烁及干扰；

5.具备多通道实时分光滤波技术，可获取白光和荧光图像，无闪烁，可满足腹腔外组织的荧光成像，无需关闭室内照明灯；

6.对850nm±30nm波长的近红外光照明物体后独立成像，近红外成像不受其他照明光照影响；

7.分辨率：≥3840*2160p，逐行扫描，16:9，像素≥800万；

8.具有除雾技术，减少烟雾对手术画面清晰的影响；

9.摄像头可进行调焦；

10.摄像头快捷键≥3，可实现包括但不限于荧光模式切换、荧光亮度调节、白平衡、亮度调节、录像、拍照等功能；

11.摄像头具备≥2个可编程按键，可预设的功能包括但不限于录像、拍照、亮度调节、增益、白平衡等功能；

12.具有2种以上荧光使用模式；

13.具备4K技术：可根据手术需要选择增强功能；

14.不少于三种显示模式，包括但不限于：4K白光模式，4K彩色荧光模式和多模荧光模式；

15.具有4K彩色荧光模式：可梯度式显示荧光颜色。可显示出不同强度对应的颜色标尺；

16.具有多模荧光模式：可在同一屏幕中同时显示高清白光、标准荧光、彩色荧光和黑白荧光4种图像，主图可随意选择切换。；

17.具备血流灌注量化指标分析技术；

18.主机自带的菜单按键，对主机进行功能操作及参数设置，可调节包括但不限于白平衡、拍照、录像、亮度调节等；

19.主机面板具有快捷按键，可实现白平衡、拍照/录像等功能；

20.具有色调可选功能，可根据需求选择不同的色调；

21.主机内置图像抓取及录像功能，内置USB3.0接口，可在术中实时图像抓取和影像存储，存储的分辨率至少为4K或1080P可选，录制的视频≥3840*2160；录制格式包括但不限于MP4、MKV、TS；

22.可通过接口连接脚踏开关实现拍照、录像功能；

23.输出端口：至少包括3G-SDI、HDMI、12G-SDI、DVI；

24.输出分辨率为3840*2160或4096*2160可选；

25.荧光探测灵敏度：信噪比SNR>20dB，荧光响应动态范围为≥20dB；

26.电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备；

27.对接入的U盘具有用户访问权限控制；

28.图像处理器可兼容不少于3种摄像头：4K荧光摄像头（2D）、4K3D荧光摄像头、4K白光摄像头；

- 29.功能菜单支持简体中文；

(二)医用内窥镜冷光源

1.具备独立双光源主机：可见光和近红外光双光源输出；

2.光源采用LED，显色指数≥85，LED寿命≥30000小时；

3.具有调节光强功能；

4.具备自动调节光源亮度功能；

5.具有待机功能；

6.具有出光防护功能；

7.具有温度监控功能，灯泡寿命警示功能；

8.具备自检功能；

9.近红外激光光谱波段为805±10nm，在导光束出光口处激光功率≤2.4W；

10.符合激光安全3R标准，无激光开关或钥匙开关，无激光危害；

11.电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备；

12.纤维导光束：直径≧4.5mm、长度≧300cm，可同时传输可见光及近红外光。

（三）3D胸腹腔内窥镜

1.双光路光学胸腹腔镜；

2.直径10mm，工作长度≥300mm；

3.视向角30°（或0°），视野角70°；

4.独立3D腹腔镜可与摄像头拆分，可高温高压灭菌或低温等离子灭菌；

5.可传输白光和近红外光。

（四）医用3D监视器：

1.分辨率≥3840×2160；

2.尺寸规格≥30英寸；

3.液晶显示屏亮度≥800cd/m2；

4.支持3D图像显示；

5.3D显示时，支持双眼视差调节；

6.支持一键切换2D/3D模式；

（五）医用内窥镜台车

1.活动式万向支臂，高度可调节，360度旋转，可支持安装2个大屏幕显示器；

2.具备抽拉式置物抽屉；

3.载物托架可升降调节高度；

4.医用静音万向脚轮，带刹车功能；

5.具备最大电流10A过载保护式电源插座；

6.标配含六孔电源插线板。

配置要求

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图像处理器 | 1 | 台 |
| 2 | 医用3D监视器 | 1 | 台 |
| 3 | 医用冷光源 | 1 | 套 |
| 4 | 3D摄像头 | 1 | 套 |
| 5 | 3D胸/腹内窥镜 | 2 | 个 |
| 6 | 台车 | 1 | 台 |