牙科显微镜

1.具备≥6档变倍。

2.变角双目镜筒: 角度调节范围不低于0-180°，瞳距覆盖范围不小于50mm-75mm，带精确瞳距调节旋钮，可显示瞳距数值，调节精度小于1mm，双目镜筒焦距170mm。

- 3.广角目镜: 12.5X目镜，Φ18mm视场，屈光度调节范围不小于±7D，眼罩高低可调。

- 4.物镜: 具备大变焦物镜，适用于牙科所有不同高度的工作距离，带防溅保护罩。

- 5.具备复消色差技术。

- 6.具备双目延长器。

- 7.照明系统：

- 1)亮度连续可调；F250条件下，物面照度不低于80,000Lx；

- 2)平均使用寿命不少于60000小时。

- 3)具备自动限位开关，抬高显微镜小横臂可自动关灯，下拉至工作位自动开灯；光斑大小可调。

- 8.内置及集成式全高清影像系统：

- 1)分辨率≥1920*1080/60P全高清影像实时输出；

- 2)镜头集成影像控制按钮以控制拍照、录像和冻结；

- 3)支持U盘存储，动/静态影像可存储于U盘；

- 4)可将实时影像传输至Windows电脑或android、ios 的手机或平板终端；

- 5)支持鼠标直接对内置相机系统进行操作；

- 6)支持无线脚踏控制拍照录像；

- 7)支持包括但不限于曝光值，最佳亮度，增益，饱和度，对比度，清晰度调节等高级功能。

- 9.多功能按钮：显微镜头部有多功能按钮。

- 配置要求：

- 1.落地移动式支架系统包含底座和立柱1套；

- 2.180度变角双目镜筒转盘式瞳距调节 1套；

- 3.12.5X双目镜筒 1套；

- 4.多档变倍系统 1套；

- 5.大变焦物镜 1套；

- 6.内置全高清影像系统  1套；

- 7.防尘罩，把手，无线鼠标，无线脚踏 各1套；

- 8.消毒罩套装1套；

- 9.高清显示器及支架 1套；

- 10.HDMI高清线3米 1套。