口腔数字印模仪参数要求

一、硬件部分：

- 1、口内扫描：修复扫描精度≤20μm，正畸个性化矫治器设计使用≤250μm。

- 2、扫描时间：每秒≥6000帧，全口扫描时间≤180秒。

- 3、主机具备触摸屏。

- 4、成像方式：连续彩色成像，连续数据采集，生成3D模型。

- 5、手持3D扫描枪：无需喷粉、无需遮色剂；具备防雾化功能，防止镜头使用中起雾，配备扫描枪保护套。

- 6、真彩成像技术：真彩扫描；可区分牙齿、牙龈、粘膜的颜色。

- 7、内置锂电池：可充电电池，支持≥30分钟不间断扫描。

- 8、具备龋齿检测功能。

- 9、集成口内摄像头，实现口腔局部观察。

- 10、一次性口扫头套管，无需重复使用。

- 二、软件部分

- 1、具备动态3D视图：可显示患者口腔内部情况，包括但不限于牙齿全貌、咬合关系等，同时可进行牙弓分析。

- 2、具备正畸效果模拟功能。

- 3、具有复诊监控功能，可实时获得治疗进展信息，实现方案对比。

- 4、具有诊断时间轴功能。

- 5、数据格式要求为开放式STL格式：扫描原始数据导出STL格式，可直接传输至第三方。

- 6、具备截屏快照功能，可生成口内扫描报告。

三、配置：
1	硬件/软件

2	主机         						1	台

3	扫描棒      						1	个

4	电源线     						    1	根

5	锂电池   					    	1	块

6	配套车轮支架 						1	套

7	一次性保护套 						1	25个/盒

8	扫描棒支架 						    1	个