## Sheet1
体外除颤监护仪参数及配置情况表
参数 | 序号 | 详细项目（▲代表实质性需求，★代表重要参数） | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能)
| 1 | 一、主要技术规格及系统参数
| 2 | 重量(含电池）：≤4.3kg
| 3 | ★彩色电容触摸屏≥7.8英寸, 分辨率1024×768像素，可显示≥5通道监护参数波形，支持手势操作、自动亮度调节。
| 4 | 提供图形化故障排除指引，帮助医护人员快速解决设备故障。
| 5 | 支持中文操作界面。
| 6 | 屏幕显示心电波形扫描时间最大不小于36s。
| 7 | ★具备手动除颤、心电监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于出生29天以上人群。
| 8 | 除颤具备自动阻抗补偿功能。
| 9 | 手动除颤分为同步和异步两种方式，能量分19档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。
| 10 | 配置体内除颤手柄，体内手动除颤能量选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J。
| 11 | 体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。
| 12 | ★电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。
| 13 | 除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥6.5小时。
| 14 | 开机到可进行除颤充电操作的时间≤2s，符合临床使用。
| 15 | ★除颤充电迅速，充电至200J≤5s。
| 16 | 除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。
| 17 | 从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。
| 18 | 支持病人接触状态和阻抗值实时显示。
| 19 | 支持智能分析功能，手动除颤模式下也可提供自动节律分析和操作指引。
| 23 | 提供CPR按压干扰滤过功能，通过除颤电极片或CPR传感器自动检测按压干扰并实时滤波，减少按压中断。
| 24 | 抢救结束后自动生成抢救报告，并可通过网络将除颤和按压数据自动上传至急救数据分析系统；急救数据分析系统提供抢救数据复盘、分析工具。
| 25 | 支持培训模式，包含CPR操作培训、抢救操作培训；可提供培训考核系统，支持多台设备同时接入进行在线培训、考核。
| 26 | 心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。阻抗呼吸和呼吸末二氧化碳波形速度支持25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。血氧饱和度波形速度支持25 mm/s、12.5 mm/s。
| 27 | 通过心电电极片可监测的心律失常分析种类不少于27种。
| 28 | 支持ST和QT实时分析。
| 29 | 阻抗呼吸率范围：0-200rpm。
| 30 | 可升级呼吸末二氧化碳等功能。
| 31 | 适用于成人，小儿和新生儿
| 32 | 脉率范围：20-300bpm。
| 33 | 无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。
| 34 | 可根据病人类型自动切换除颤默认能量、CPR提示和参数报警限。
| 35 | 支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。
| 36 | 支持通过中央站远程修改病人信息和系统时间同步。
| 37 | 支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。
| 38 | 标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥290次。
| 39 | 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。
| 40 | 配置50mm记录纸记录仪，可同时打印不少于3通道波形；自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。
| 41 | 可存储120小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。
| 42 | 关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。
| 43 | 支持设备状态指示灯用户检测。
| 44 | 设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。
| 45 | 支持自检放电能量精度显示和打印。
| 46 | 可自动上传自检报告，并支持在设备管理系统或中央站集中查看除颤设备状态。
| 47 | 具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP55。
| 48 | 具备抗跌落性能，满足救护车标准EN1789 中6.3.4.3 关于跌落试验的要求，可承受0.75米跌落冲击。
| 49 | 二、配置
| 50 | 主机1台
| 51 | 3/5导联心电监护附件 1套
| 52 | 锂电池 1块
| 53 | 热敏记录仪 1个
| 54 | 体外除颤电极板附件包 1套
| 55 | 成人体内电极板 3副
| 56 | 儿童体内电极板 2副
| 57 | 婴儿体内电极板 1副
| 58 | 三、其它：
| 59 | ▲维保年限≥3年
| 60 | ▲配件维保过后只收成本费
| 61 | 服务年限过后维保费用不超过售价的10%，具体以实际谈判为准
补充参数及配置 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 62 |  | 产品参数 | 备注
63
64