## Sheet1
MRI呼吸机产品参数调研清单
参数需求 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能) | 指标性参数（根据所投产品实际指标填写，可自行调整）
| 1 | ▲获中国NMPA医疗器械注册认证。
| 2 | 动力
| 2.1 | ▲静音涡轮供气：主机参数可以通过触摸屏选择和旋钮调节操作,主机重量小于7.8kg,可拆卸独立便携转运检查使用。 |  |  | 主机重量 kg
| 2.2 | 最大持续流速：≥240L/min。 |  |  | 最大持续流速： L/min。
| 3 | 结构
| 3.1 | 显示屏幕：≥8寸彩色触摸屏幕和具有后备旋钮按键； |  |  | 显示屏幕： 寸 彩色触摸屏幕和具有后备旋钮按键；
| 3.2 | 主动呼气阀；
| 3.3 | ▲要求采用先进的近心端及远端双重流量传感器采集控制技术，减少病人误触发。
| 3.4 | 主机模块化设计，主板电路和气路上下分离，呼气阀(气体呼出部分)可简单快捷拆卸并能支持以下四种消毒方式:高温高压124℃、环氧乙烷气体、等离子低温、2%戊二醛浸泡。
| 4 | 病人类型：适用于儿童和成人呼吸支持治疗和核磁共振室检查使用。
| 5 | 常规通气模式： (S)CMV/APVcmv、SIMV/APVsimv、PCV、PSIMV、 SPONT
| 6 | 特殊通气模式:适应性支持通气模式ASV，自动应用肺保护通气策略、操作简便、一键控制病人分钟通气量以贯穿应用于机械通气病人整个治疗过程。
| 7 | 特殊功能
| 7.1 | 手动呼吸；
| 7.2 | 雾化：气动、可设置雾化时间、可设置吸气相, 呼气相或持续雾化;低压氧接入；
| 7.3 | 100%纯氧供气；
| 7.4 | 待机时没有持续流速, 需重新按待机键后才能恢复通气; 防止待机时对病人的意外伤害；
| 7.5 | 叹气；
| 7.6 | 窒息后备通气；
| 7.7 | 漏气补偿：自动,80l/min漏气补偿量；
| 7.8 | 智能吸痰功能；
| 7.9 | ▲具备U盘端口可截屏，及数据输出导入呼吸机监测数据方便教学及科研等。
| 8 | 设置参数
| 8.1 | 频率：1～80次/分； |  |  | 频率： ~ 次/分；
| 8.2 | ▲潮气量/目标潮气量：20～2000ml； |  |  | ▲潮气量/目标潮气量： ~ ml；
| 8.3 | PEEP/CPAP, Plow：0～35cmH2O； |  |  | PEEP/CPAP, Plow： ~ cmH2O；
| 8.4 | 氧气：21～100%； |  |  | 氧气： ~ %；
| 8.5 | 吸呼比：1:9～4:1； |  |  | 吸呼比： ~ ；
| 8.6 | 吸气时间：0.1～12s； |  |  | 吸气时间： ~ s；
| 8.7 | 峰流速：0～210l/min； |  |  | 峰流速： ~ l/min；
| 8.8 | 流速触发灵敏度：0.1～20l/min； |  |  | 流速触发灵敏度： ~ l/min；
| 8.9 | 呼气切换灵敏度：5～80%吸气峰流速可调； |  |  | 呼气切换灵敏度： ~ %吸气峰流速可调；
| 8.1 | 压力：5～60cmH2O； |  |  | 压力： ~ cmH2O；
| 8.11 | 压力延迟上升时间：0～2000ms。 |  |  | 压力延迟上升时间： ~ ms。
| 9 | 监测参数
| 9.1 | 压力：峰压, 平均压, 最小压, 平台压, PEEP， AutoPEEP；
| 9.2 | 流速：吸气峰流速, 呼气峰流速；
| 9.3 | 容量：呼出潮气量, 呼出分钟通气量， 漏气量；
| 9.4 | 时间：吸气时间, 呼气时间, I:E, 总呼吸频率, 自主呼吸频率；
| 9.5 | 氧气：气道氧浓度；
| 9.6 | 肺功能参数：吸气阻力、静态顺应性、PEEP、呼气时间常数、压力时间乘积、浅快呼吸指数、P0.1；
| 9.7 | ▲通过动态肺图形,迅速了解病人肺顺应性,阻力和自主呼吸状态,直观,准确; 动态模拟肺会随着呼吸运动呈现实时动态图表并根据病人肺顺应性情况实时反应肺的呼吸形态，脱机指示窗组合若干脱机参数,用户可自定义范围值,当病人实际参数符合脱机范围后,呼吸会出现开始计时计数,提示使用者脱机时机，并实时显示在机器上。
| 10 | 报警参数：低分钟通气量、高分钟通气量、低呼吸频率、高呼吸频率、低压力、高压力、低潮气量、高潮气量、窒息时间、特殊报警（氧气浓度, 管道脱落, PEEP测不到, 呼气阻塞, 检查设置, 流速传感器报警,电源, 电池, 氧气/空气源），TeslaSpy3级场强报警（绿·黄·红）。
| 11 | 电源
| 11.1 | 输入电源：100～125V和200～240V, 50/60Hz； |  |  | 输入电源： V, Hz；
| 11.2 | 内置后备电池：4.5小时。 |  |  | 内置后备电池： 小时。
| 12 | 环境
| 12.1 | 温度：运行：5°C至40°C，储存：-20°C至60°C； |  |  | 温度：运行： °C至 °C，储存： °C至 °C；
| 12.2 | 湿度：10%至95%，非凝结（运行或储存）； |  |  | 湿度： %至 %，非凝结（运行或储存）；
| 12.3 | ▲防护等级：IP21； |  |  | ▲防护等级： ；
| 12.4 | 海拔：3000m，1100至700hPa。 |  |  | 海拔： m， 至 hPa。
| 13 | ▲MR兼容性：具有TeslaSpy场强监测仪，传感器持续测量周围静态磁场强度50mT，关机状态下也持续监测。
| 13.1 | MRI条件：1.5和3.0T静态磁场；
| 13.2 | 靠近MRI距离：50mT； |  |  | 靠近MRI距离： mT；
| 13.3 | 磁场监测仪。
| 14 | ▲专用台车一套（含专用氧气瓶1个），及整机均能进入核磁共振室且距离3.0T核磁设备1米距离无需消磁防护罩，正常通气支持不受干扰。
配置需求 | 序号 | 详细项目 | 配置数量 | 备注(可根据所报名实际产品自行补充)
|  | MR专用呼吸机主机 | 1个
|  | MR专用呼吸机台车 | 1个
|  | MR专用转运氧气瓶 | 2个
|  | MR专用桥接氧气管 | 1根
|  | MR过桥充氧管 | 1套
|  | 独立流速传感器 | 4个
|  | MR专用一人性同轴呼吸管道 | 8套
|  | 中文操作手册 | 1本
|  | 专用模拟肺 | 1个
|  | 复用型硅胶管道 | 4根
|  | 复用型硅胶管道 | 2套
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 序号 | 详细项目 | 产品参数 | 备注
|  | 其他要求 |  | 供应商根据自身经验，针对本项目有其他技术参数要求建议的，可进行补充
| ...... | ... | ...
商务要求 |  |  | 请针对以下商务要求作出响应，是否能满足要求，请填写“是/否” | 备注（若不满足，可以在此栏填写理由，并补充相关内容）
| 1 | 交货时间及地点
| 1.1 | 交货时间为自签订合同之日起60个日历日内交货（进口产品交货时必须提供进口产品海关报关单）；
| 1.2 | 采购人指定地点
| 2 | 质保期
| 2.1 | 设备验收合格后整机质保不少于3年，质保期起始日期以安装验收合格报告中的验收时间为准。
| 3 | 售后服务
| 3.1 | 中标人负责送货上门，安装调试及维护，并提供培训及技术指导
| 3.2 | 故障响应时间：提供7×24小时服务支持，服务响应时间不小于1小时，并在24小时之内到达现场维修时间。
| 3.3 | 维修支持：零配件供应时间≥8年。
| 3.4 | 耗材及零配件：提供耗材及主要零配件目录（包含报价）
| 3.5 | 维修资料：提供详细操作手册/使用说明书，维修保养手册及用户维修联络卡，安装手册等。
| 3.6 | 维修工具：提供维修专用工具1套
| 3.7 | 预防性维修/定期维护保养：保修期内至少提供2次/年定期维护保养服务。
| 3.8 | 系统软件升级服务：质保期后系统软件提供升级服务且不再另行收费。
| 3.9 | 培训：设备安装后中标人需提供设备使用人员的操作培训及针对较常见故障的对临床工程师进行日常维护培训，使使用人员及临床工程师熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能。培训次数不少于1次。
| 4 | 报价要求
| 4.1 | 所有投标价格包含货款、运输、安装、调试、售后、验收等与本项目相关的一切费用。
易耗品及维修备件等要求：投标时标明所有易耗品及维修备件的清单和供货价，提供配套耗材采购价格。
| 五 | 与本项目相关的其他要求
| 1 | 是否接受进口产品：是
| 3 | 其他要求：..... |  | 供应商根据自身经验，针对本项目有其他要求建议的，可进行补充