## Sheet1
医用冷藏箱参数及配置情况表
参数 | 序号 | 详细项目（▲代表实质性需求，★代表重要参数） | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能)
| 1 | 一、主要技术规格及系统参数
| 2 | ▲1、立式对开门设计，有效容积≥1031L，产品外部尺寸约1205*800*1990mm（宽*深*高）；
| 3 | ▲2、微电脑控制，箱内控温范围2-8℃，箱内控湿范围35-75%Rh，操作方便简洁，LED数码管显示，实时显示箱内温度、湿度，观察方便；控温、控湿精度显示精度均为0.1℃、0.1%RH；
| 4 | ▲3、风冷设计，设定温度默认5℃（用户可调整为4℃），温度均匀度±1.5℃；
| 5 | 4、整机配备2个测试孔，可根据实际需要检测箱内温度；
| 6 | 5、配12个蘸塑搁架，满足存放要求；配10个价目条；
| 7 | 6、采用三层钢化镀膜玻璃，边框电加热结构，智感除露（受环温控制），32℃、80%湿度下无凝露；
| 8 | 7、具备全角度自关门功能；
| 9 | 8、具备4种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、远程报警、云平台报警；报警功能齐全：高温报警、低温报警、高环温报警、开门报警、断电报警、传感器故障报警、电池故障报警、冷凝器脏堵报警、通讯故障报警；
| 10 | 9、智能变频压缩机，碳氢制冷剂；直流静音冷凝风机；整机噪音低至39dB(A)，日能耗低至3.2kW·h；
| 11 | 10、后备电池，满足断电后报警并继续显示箱内温度24小时需求；
| 12 | 11、7路传感温度控制：上温、下温、化霜、控制、冷凝器脏堵、环温、环湿；
| 13 | 12、箱内设置4个LED照明灯，实现全域照明，开门灯自动亮起，关门自动关闭，也可外部通过独立灯开关控制。
| 14 | 13、配WIFI物联模块，通过手机APP程序，远程监控设备状态，查看温度情况及报警情况。
| 15 | 14、配USB接口，可记录十年的温度数据，方便追溯查询；
| 16 | 15、配RS485, 预设Modbus协议，可实现多台设备组网，随时监控冷藏箱运行状态；
| 17 | 16、配针式打印机，多种打印方式，记录间隔可调；
| 18 | 17、箱内下部配2个药筐，提高冷藏箱空间利用率。
| 19 | 18、配门锁支持自行加装锁具。
| 20 | 19、四个万向脚轮，配备两个固定底角；
| 21 | ▲20、产品具备医疗器械注册证。
| 22 | ▲21、产品具备性能检测报告。
| 23 | 二、其它：
| 24 | ▲维保年限≥3年
| 25 | ▲配件维保过后只收成本费
| 26 | ▲服务年限过后维保费用不超过售价的10%，具体以实际谈判为准
补充参数及配置 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 27 |  | 产品参数 | 备注
28
29