## 参数调研清单
射频消融治疗仪参数调研清单
参数需求 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写所提供产品相应功能) | 指标性参数（根据所投产品指标填写，可自行调整）
| 1 | 射频输出频率：455-490 kHz |  |  | 射频输出频率：
| 2 | 目标温度：50-120℃，增量≤1℃ |  |  | 目标温度： ℃，增量≤ ℃
| 3 | ▲ 温度范围：控制50-120℃，增量≤1℃，测量0-124℃，增量≤1℃，精度 ≤±3℃ |  |  | ▲ 温度范围： ℃，增量≤ ℃，测量 ℃，增量≤ ℃，精度 ≤± ℃
| 4 | ▲控制模式：治疗过程中可以通过功率控制和温度控制两种系统进行操作。在“功控”模式下运作时，操作者可以设定目标时间和功率。设备会自动地在设定的时间内保持此功率。在“温控”模式下运作时，操作者可以设定最大允许的输出功率，目标时间和目标温度，设备会自动地调节功率输出（在最大允许值之内）以达到和保持设定的目标温度。
| 5 | 在整个治疗过程，操作者可随时调节功率以达到所需的治疗效果。
| 6 | 输出功率：5-150W，增量≤1W，精度 ≤±10%。 |  |  | 输出功率： W，增量≤ W，精度 ≤± %。
| 7 | 阻抗监测范围：10 -500Ω。 |  |  | 阻抗监测范围： Ω。
| 8 | 主机可实时显示电极周围组织的阻抗值和温度。
| 9 | 系统控制：只有在阻抗范围大于10Ω和小于500Ω时工作。
| 11 | ▲需有自动调温、控温功能，能根据消融灶组织的温度，自动调整热能，确保整个靶区达到靶温。
| 12 | 系统需具备智能识别保护装置，在误操作和设备不正常时自动切断射频输出以保证患者的安全。
| 13 | 显示功能：LED显示与功能设定，需具有实时温度、功率、阻抗显示功能；能设定目标温度和功率、设定时间和倒记时间，以及信息显示；特定 LED 显示RF 开启和错误。
| 14 | ▲电极：具有测温装置可以测量并反馈组织温度，能有效控制靶区温度，有高强度带形状记忆功能的可伸缩子电极。能配置多爪电极（探针可伸展2cm、3cm、4cm、5cm，工作长度≤10cm、≤15cm，套管外经15G或17G电极直接穿刺进针）和单针电极。和多针电极
| 16 | 连接：电源线，脚踏开关，电极连接线，回路连接线。
| 17 | 具有预警功能，警示灯与声音报警功能。
| 19 | 电气安全保护：符合GB 9706相关电气安全要求。
| 21 | 同时具有单针、爪针和水冷电极
| 22 | 水冷单针和多针电极最长长度为25cm
| 23 | 电极针为钛合金，表面有一层纳米涂层
配置需求 | 序号 | 详细项目 | 配置数量 | 备注(可根据实际产品自行补充)
根据上述需求列出硬件配置并在报价单中列出各硬件报价
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 序号 | 详细项目 | 产品参数 | 备注
针对本项目采购需求内容的优化建议