## Sheet1
手术显微镜参数及配置情况表
参数 | 序号 | 详细项目（▲代表实质性需求，★代表重要参数） | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能)
| 1 | 一、主要技术规格及系统参数
| 2 | 变倍系统：六档变倍，F=250mm 条件下,放大倍数 2.8X、4.2X、7.1X、10.2X、17X、25.5X
| 3 | 变角双目镜筒：角度调节范围不低于0-180 ° , 瞳距覆盖范围不小于50mm-75mm，带精确瞳距调节旋钮，可显示瞳距数值，调节精度小于 1mm
| 4 | 广角目镜：12.5 ° , Φ18mm 视场5X 目镜， Φ18mm 视场，屈光度调节范围不小于±6D，眼罩高低可调,采用复消色差技术，消除有害杂光，更好地保护使用者的眼睛。
| 5 | 物镜： 1) 大变焦物镜（198-455mm），带防溅保护罩； 2）指拨式调焦
| 6 | 操纵手柄：配合物镜指拨式调焦方式，可实现单手操作显微镜
| 7 | LED 照明系统： 1) 亮度连续可调，F250 ° ,条件下下，物面照度不低于 90,000Lx； 2) 平均使用寿命不少于 50000 小时； 3) 自动限位开关，抬高显微镜小横臂可自动关灯，下拉至工作位自动开灯，延长灯泡的使用寿命； 4) 光斑大小 3 档可调
| 8 | 滤镜： 1) 配置橙色滤镜用于树脂充填以防止填充物固化； 2) 配置绿色滤镜增强血管和神经等重要组织的比度，确保手术治疗安全。
| 9 | 景深增强旋钮： 具有景深增强器功能，非外置景深增强器
| 10 | 落地式支架：轻便，便于移动，支架臂伸展范围不小于 1370mm。
| 11 | 电气系统：12V 直流供电，支持12V 充电宝供电，镜头集成供电接口
| 12 | 对手镜：标配对手镜，可提供双人四目同时操作，主副手镜同倍率同视场
| 13 | 内置全高清影像系统： 1) 分辨率≥1920*1080/60P 全高清影像实时输出； 2) 支持 U 盘存储，动/静态影像可快速存储于 U 盘； 3) 具备WIFI 功能，可传输图像可将实时影像无线传输至Windows 电脑或 android、ios 的手机或平板终端； 4) 支持鼠标直接对内置相机系统进行操作； 5) 支持无线脚踏控制拍照录像； 6) 支持曝光值，最佳亮度，增益，红增益，蓝增益，饱和度，对比度，清晰度，HDR，水平翻转，垂直翻转，缩小，放大，AOI, 图像对比等高级功能
| 14 | 多功能按钮：显微镜头部有多功能按钮，分别是拍照，录像简单易操作。
| 15 | 二：配置
| 16 | 落地移动式支架系统包含底座和立柱 1套
| 17 | 0-180 °变角双目镜筒带转盘式瞳距装置，调节范围 50-75mm 2套
| 18 | 12.5X，18mm 视场广角目镜 4个
| 19 | 垂直挂臂 1套
| 20 | 集成橙、绿色滤光片和大中小 3 档光斑 1套
| 21 | 对手镜 1个
| 22 | 照明亮度调节装置 1套
| 23 | 六档变倍 1套
| 24 | 多功能按钮 1套
| 25 | 镜头集成 LED 光源 1套
| 26 | 198-455mm 行程变焦物镜，配防溅罩 1套
| 27 | 360 °可操作手柄 1套
| 28 | 显微镜专用工具盒 1套
| 29 | 医用硅胶消毒罩 2套
| 30 | 显微镜头防尘罩 1套
| 31 | 内置全高清影像摄录系统 1套
| 32 | 64G 高速 U 盘 1个
| 33 | 无线鼠标 1个
| 34 | 24 寸显示器+支架 1套
| 35 | HDMI 高清线 1根
| 36 | 无线脚踏 1个
| 37 | 三、其它：
| 38 | ▲维保年限≥3年
| 39 | ▲配件维保过后只收成本费
| 40 | ▲服务年限过后维保费用不超过售价的10%，具体以实际谈判为准
补充参数及配置 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 41 |  | 产品参数 | 备注
42