## Sheet1
新生儿辐射保暖台参数及配置情况表
参数 | 序号 | 详细项目（▲代表实质性需求，★代表重要参数） | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能)
| 1 | 一、主要技术规格及系统参数
| 2 | 总体需求：具备辐射灯头、控制面板、婴儿床、升降装置、负压吸引装置、T-型复苏装置、空氧混合装置、黄疸治疗装置、称重装置等。
| 3 | 加热器材质：陶瓷材质。
| 4 | 温度控制模式：预热、手动、肤温三种模式。
| 5 | 肤温控制范围：32.0℃～38.0℃
| 6 | 肤温控制精度：≤±0.5℃
| 7 | 肤温测量范围不窄于：25.0℃～45.0℃
| 8 | 肤温测量精度：±0.3℃
| 9 | 辐射灯头支持水平/垂直方向旋转，方便临床护理。
| 10 | 内置负压吸引装置，吸痰压力调节范围：-140mmHg～0mmHg。
| 11 | 内置空氧混合装置，氧浓度调节范围：21%～100%，精度：±3%。
| 12 | 内置T型婴儿复苏装置，具备PIP过压保护功能。
| 13 | 流量调节范围：0～15L/min。
| 14 | 内置生命体征监护功能，提供血氧、脉率、心电等生命体征实时监测，及时发现病情变化。
| 15 | 主机内置黄疸治疗装置（非外挂式），高效快速退黄。
| 16 | 床面上有效表面内的总辐照度最大值：≥1500μW/cm2。
| 17 | 内置称重系统，便捷测量患儿体重，可监测体重趋势变化。
| 18 | 称重范围上限≥8000g，精度±10g。
| 19 | ≥10.4英寸彩色触摸屏，方便医护人员观察和操作。
| 20 | 360°报警灯显示，方便临床及时发现报警信息并处理。
| 21 | 挥手报警静音，非接触式的报警静音功能，保持清洁、安静的护理环境。
| 22 | 报警功能：具有三级声光报警，报警音量可调。
| 23 | 具有APGAR评分计时功能。
| 24 | 主机内置穿刺照明灯，亮度可调，便于检查或夜间观察。
| 25 | 整机高度可调，床面高度升降范围≥200mm，满足不同身高医护人员护理操作需求。
| 26 | 支持婴儿床倾斜角度电动调节功能，方便临床护理操作。
| 27 | 配备开门阻尼功能，防护门打开后无需手扶，静音落下。
| 28 | 内置X光拍片盒，可以在不移动婴儿的情况下拍照。
| 29 | 数据存储：≥24小时趋势数据存储及查看功能，方便临床跟踪/回顾。
| 30 | 双燕尾槽立柱设计，便于安装临床医疗器械。
| 31 | 配备双向抽拉式储物抽屉，方便存储。
| 32 | 二、配置
| 33 | 主机 1台
| 34 | 220V电源线 1根
| 35 | 远红外辐射加热 1个
| 36 | 监护模块 1个
| 37 | T-组合复苏系统（包含附件） 1套
| 38 | 蓝光治疗仪组件 1套
| 39 | 称重组件 1套
| 40 | 热敏打印机 1台
| 41 | 电动升降 1个
| 42 | 电动调节倾斜床体 1个
| 43 | 阻尼门 1个
| 44 | 手势感应静音 1个
| 45 | X光拍片盒 1个
| 46 | 输液架 1个
| 47 | 托盘 1个
| 48 | 三、其它：
| 49 | ▲维保年限≥3年
| 50 | ▲配件维保过后只收成本费
| 51 | ▲服务年限过后维保费用不超过售价的10%，具体以实际谈判为准
补充参数及配置 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 52 |  | 产品参数 | 备注
53
54