## Sheet1
4K术野摄像头、4K医用显示器参数及配置情况表
参数 | 序号 | 详细项目（▲代表实质性需求，★代表重要参数） | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能)
| 1 | 一、主要技术规格及系统参数
| 2 | (一)4K术野摄像头 1台
| 3 | 1.输出像素（H×V） :3840x2160（QFHD）、1920x1080（全高清）、1280x720（高清）、720x480/576（标清）
| 4 | 2.信号系统 :2160p/29.97, 2160p/25, 2160p/23.98, 1080p/59.94, 1080p/50, 1080p/29.97, 1080p/25, 1080p/23.98, 1080i/59.94, 1080i/50, 720p/59.94, 720p/50, 480p/59.94, 576p/50
| 5 | 3.最小照明 (50%，高灵敏度模式） :
| 6 | 0.4 lx（快门速度：1/30 s）
| 7 | 0.06 lx（快门速度：1/4 s或1/3 s）
| 8 | 0.5 lx（快门速度：1/30 s）
| 9 | 0.067 lx（快门速度：1/4 s或1/3 s）
| 10 | 4.推荐照明 :100 lx至100,000 lx
| 11 | 5.快门速度 :1 /1到1 / 10000秒，22步
| 12 | 6.AE（自动曝光模式） :全自动、手动、优先模式（快门/光圈）、亮度、EV补偿
| 13 | 7.镜头（广角到远摄） :20倍光学变焦， f = 4.4毫米至88.4毫米，F2.0至F3.8；有效像素：829万
| 14 | 8.缩放模式 :标准模式/可变模式/直接模式
| 15 | 9.超高清分辨率 :QFHD：1.5倍（最大30倍光学变焦）
| 16 | 10.全高清/高清：2.0倍（使用光学变焦时最大为40倍）
| 18 | 11.视频输出 (QFHD/Full HD/SD)： 1）数字：Y/Cb/Cr 4：2：2 8位分量，R/G/B 4：4：4 8位分量，与CEA-861-F相似； 2）支持4K/60P、4K/50P，支持HDMI/RJ45接口同时输出4K信号，最高可达60p
| 20 | 12.摄像头控制接口 :VISCA协议（CMOS 3.1V） 、PTP USB 9.6 kbps、19.2 kbps、38.4 kbps、115.2 kbps，停止位：1位；
| 21 | 13.尺寸（宽×高×深） ：50.0 ×60.0×93.3毫米（2×23 / 8×33 / 4英寸）。
| 22 | 14.摄像头底座能够匹配医院现有德尔格摄像头支臂使用。
| 23 | （二）31寸4K医用显示器 2台
| 24 | 1.能够支持3840*2160P 50/60Hz超高清4K显示；
| 25 | 2.具有HDMI、DP、12G-SDI的4K超高清接口，可满足4K图像显示；
| 26 | 3.具有3G-SDI或DVI的全高清接口，可满足全高清图像显示；
| 27 | 4.显示面板使用光学玻璃全贴合技术，有效避免保护面板和显示面板之间空气层所带来的折射，提升显示亮度和色彩还原性；
| 28 | 5.最大背光亮度≥700cd/m2，能更清晰显示暗部细节，提升手术安全性；
| 29 | 6.具有≥178°可视角度，满足手术室不同站位需求；显示器对比度≥1400:1；
| 30 | 7.适配医院现有数字一体化手术室，满足临床使用要求。
| 31 | 8.包含数字化手术室线路改造。
| 32 | 二、配置
| 33 | 4K术野摄像头 1台（请在报价单中报出单价）
| 34 | 31寸4K医用显示器 2台（请在报价单中报出单价）
| 35 | 三、其它：
| 36 | ▲维保年限≥3年
| 37 | ▲配件维保过后只收成本费
| 38 | ▲服务年限过后维保费用不超过售价的10%，具体以实际谈判为准
补充参数及配置 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 39 |  | 产品参数 | 备注
40
41