## 参数调研清单
STERIS牌压力蒸汽灭菌器三年维保服务需求响应表
功能性参数 | 序号 | 详细项目 | 服务是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写所提供服务的相应内容)
| 1 | ▲设备品牌：STERIS；型号（序列号）：V-160H（031761908)；服务期限：3年，设备整机全保含灭菌层架、灭菌推车等附件，包含备件更换费用和人工服务费用。
| 2 | 安全检查：按照厂家设备本身标准及当地规定执行： (1)制定检查计划； (2)机械安全检查； (3)电气安全检查； (4)记录检查结果。
| 3 | 预防性保养：按照保养计划提供，每年提供不少于4次专业保养，以保证设备处于最佳运行状态： (1)记录并安排保养时间； (2)按照厂家标准进行调校； (3)确认各项技术指标及性能； (4)记录设备状况； (5)提供每次保养后的保养报告。
| 4 | 故障诊断密码：供应商承诺能合法获得使用在有效期内的原厂高级故障诊断密码，并提供相关证明文件。
| 5 | 维保服务人员： （1）提供的服务工程师≥2名（至少有1名常驻地在南宁），并且具保修设备原厂认证和认证有效期内的医疗设备服务资质证，必须中文列明维修的机型或系列。需提供资质证复印件，需原厂盖章。 （2）工程师能熟练阅读和分析仪器记录的工作日志。
| 6 | 上门服务要求： （1）报修响应时间≤1小时，应急维修4小时内到达现场，提供24 小时×365 天在线支持； （2）提供无限次上门维修服务，配件只换不修且不受数量限制。维修人员的工时费、差旅费包含在总报价中，采购人不再额外支付费用。
| 7 | 维保服务记录：每次上门服务都需记录，填写维修保养工作工单并交使用部门负责人和设备科区域维修负责人签字确认留存，并配合设备科区域维修负责人将维修保养记录导入资产管理云管家平台。
| 8 | 更换的备件要求： （1）备件为原厂生产，相应参数符合国家质量检测标准； （2）备件的采购渠道必须符合国家相关法律、法规，并需提供出厂合格证明等资料； （3）如更换的备件不是原厂生产，必须是原厂认证合格的零配件，满足设备运行要求，不会给设备带来危害； （4）备件应是性能良好，全新未拆封； （5）在南宁或国内有备件库，具备在48小时内提供备品备件的能力，最长不超过7个工作日； （6）因故障而需更换的备件不受数量限制，且采购人不再额外支付费用。
| 9 | ▲设备开机率 ：保证所维保设备全年（自然日）的开机率≥95%，停机每超1天（不足1天的，按1天计算）则合同期限将相应延长2天，维保顺延所产生的费用由投标人自行承担，采购人不再另行支付。
| 10 | 设备软件更新：服务期内，若软件有新版本，在新软件发布后三个月内免费提供软件升级。
| 11 | 每年至少提供1次高温灭菌器腔体的清洗服务和设备性能验证，并出具报告。
| 12 | 每年提供2次关于设备操作、质控等的培训。
补充参数 （根据服务本身可自行补充，若无，可不填写） | 序号 | 详细项目 | 服务参数 | 备注
针对本服务采购需求内容的优化建议