## Sheet1
射频消融治疗仪参数及配置情况表
参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能)
| 1 | 一、主要技术规格及系统参数
| 2 | 1.射频输出频率：455-490 kHz
| 3 | 2.目标温度：50-120℃，增量≤1℃
| 4 | 3. 温度范围：控制50-120℃，增量≤1度，测量0-124℃，增量≤1℃，精度 ≤±3℃
| 5 | 4.控制模式：治疗过程中可以通过功率控制和温度控制两种系统进行操作。在“功控”模式下运作时，操作者可以设定目标时间和功率。设备会自动地在设定的时间内保持此功率。在“温控”模式下运作时，操作者可以设定最大允许的输出功率，目标时间和目标温度，设备会自动地调节功率输出（在最大允许值之内）以达到和保持设定的目标温度。
| 6 | 5.在整个治疗过程，操作者可随时调节功率以达到所需的治疗效果。
| 7 | 6.输出功率：5-150W，增量≤1W，精度 ≥±10%。
| 8 | 7.阻抗监测范围：10 -500Ω。
| 9 | 8.主机可实时显示电极周围组织的阻抗值和温度。
| 10 | 9.系统控制：只有在阻抗范围大于10Ω和小于500Ω时工作。
| 11 | 11.有自动调温、控温功能，能根据消融灶组织的温度，自动调整热能，确保整个靶区达到靶温。
| 12 | 12.系统需具备智能识别保护装置，在误操作和设备不正常时自动切断射频输出以保证患者的安全。
| 13 | 13.显示功能：LED显示与功能设定，需具有实时温度、功率、阻抗显示功能；能设定目标温度和功率、设定时间和倒记时间，以及信息显示；特定 LED 显示RF 开启和错误。
| 14 | 14.电极：具有测温装置可以测量并反馈组织温度，能有效控制靶区温度，有高强度带形状记忆功能的可伸缩子电极。能配置多爪电极（探针可伸展2cm、3cm、4cm、5cm，工作长度≤10cm、≤15cm，套管外经15G或17G电极直接穿刺进针）和单针电极。和多针电极
| 15 | 15.电源工作参数：单相交流110-230V和50/60Hz。
| 16 | 16.连接：电源线，脚踏开关，电极连接线，回路连接线。
| 17 | 17.具有预警功能，警示灯与声音报警功能。
| 18 | 18.安装于金属、双层、四轮台车上，底面采用螺栓固定。
| 19 | 19. 电气安全保护：符合中华人民共和国国标及安全要求。
| 20 | 21.同时具有单针、爪针和水冷电极
| 21 | 22.水冷单针和多针电极最长长度为25cm
| 22 | 23.电极针为钛合金，表面有一层纳米涂层减少碳化，利于吸收
| 23 | 24.温度辐射范围可控。使用更安全
| 24 | 二、配置
| 25 | 系统主机 1台
| 26 | 电极连接线 1根
| 27 | 回路连接线 2根
| 28 | 电源线 1根
| 29 | 脚踏开关 1个
| 30 | 负极板 2个
| 31 | 四轮台车 1台
| 32 | 三、其它：
| 33 | ▲维保年限≥3年
| 34 | ▲配件维保过后只收成本费
| 35 | ▲服务年限过后维保费用不超过售价的10%，具体以实际谈判为准
补充参数及配置 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 36 |  | 产品参数 | 备注
37
38
39
40
41