## Sheet1
一氧化氮治疗仪参数及配置参数及配置情况表
参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能)
| 1 | 一、主要技术规格及系统参数
| 2 | 1.适用范围：与呼吸设备联合使用，辅助治疗肺动脉高压症
| 3 | 2.治疗用NO气体设备自生成，按需获取生成、传输、吸入一体连贯，无中间存储，保证NO气体活性及纯度
| 4 | 3.气体过滤器使用时长：≥1000小时，有效期：≥24个月
| 5 | 4.一氧化氮气体浓度设置范围：0ppm~80ppm，步长：1ppm 。精度：当1ppm≤NO设置值≤4ppm±0.8ppm；当 5ppm≤NO设置值≤80ppm，±2ppm,或一氧化氮设置值的10%，取大者
| 6 | 5.一氧化氮气体浓度监测范围：0ppm~100ppm，分辨率0.1ppm。精度：1~20ppm 范围内，± (0.5ppm+实际读数的 20%)；＞20ppm 范围内，±(0.5ppm+实际读数的 10%)
| 7 | 6.二氧化氮气体浓度监测范围：0ppm~10ppm，分辨率：0.1ppm，精度：±0.5ppm 或二氧化氮实际读数的±4%，取大者
| 8 | 7.氧气体浓度监测范围：15%~100%，分辨率：0.1%
| 9 | 8.采用超声氧浓度传感器监测FiO2，无需定期更换
| 10 | 9.主机接口：RJ45接口和USB接口，用于连接医院信息化系统和导出数据
| 11 | 10.具备模式包括：在不使用同步流量传感器下，治疗仪可持续送气到呼吸回路供患者治疗，且保证监测NO/NO2/O2准确性
| 12 | 11.整机重量（含：电池、过滤器、浓度传感器，不含台车）：≤7.5kg，方便院内外转运使用
| 13 | 12.监测功能包括：实时监测NO、NO2、02浓度
| 14 | 13.报警功能：灯光报警、声音报警、报警信息、参数闪烁
| 15 | 14.设备根据一氧化氮输出控制精度，对不同NO目标浓度自动设置报警上下限，并在屏幕显示上下限值；
| 16 | 15.波形显示包括：实时显示NO浓度趋势曲线
| 17 | 16.内置积水杯自动排水系统定时排水，无需人工拆除积水杯倾倒冷凝水，减少医护工作量，避免因频繁倒水操作导致漏气，适合长时间不间断治疗
| 18 | 17.治疗模式包括：无创/有创/麻醉/高频，主屏显示与呼吸设备连接指引图，方便医护人员快速操作使用实现治疗
| 19 | 18.显示要求：与NO/NO2/O2监测数据波形，同屏显示NO/NO2浓度传感器使用寿命、过滤器使用寿命，避免因更换不及时导致治疗的安全性和连续性
| 20 | 19.内置电池工作时间：≥120分钟，保证转运中续航能力（提供厂家说明书）
| 21 | 20.主屏尺寸：≥10英寸彩色TFT LCD显示
| 22 | 21.操作要求：全触摸屏+旋钮操作
| 23 | 二、配置
| 24 | 一氧化氮治疗仪主机 1台
| 25 | 台车 1台
| 26 | 流量传感器 1个
| 27 | 流量传感器电缆 1根
| 28 | 过滤器 1个
| 29 | NO/NO2传感器组件 1套
| 30 | 三、其它：
| 31 | ▲维保年限≥3年
| 32 | ▲配件维保过后只收成本费
| 33 | ▲服务年限过后维保费用不超过售价的10%，具体以实际谈判为准
补充参数及配置 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 34 |  | 产品参数 | 备注
35
36
37
38
39