## Sheet1
医用血液冷冻冰箱参数及配置情况表
参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能)
| 1 | 一、主要技术规格及系统参数
| 2 | 1、温度范围-10°C～-30°C可调节；
| 3 | 2、微电脑控制，LCD数码显示箱内温度，显示精度0.1℃；
| 4 | 3、具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、环温高报警、断电报警、门开报警；
| 5 | 4、具有多种报警方式：声音蜂鸣报警、数字闪烁报警、符号闪烁报警，远程报警接口；
| 6 | 5、多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行；
| 7 | 6、具有断电报警功能，且在产品断电后能有数字温度显示≥24小时；
| 8 | 7、采用HC环保制冷剂和制冷系统，明确制冷剂用量，制冷剂用量符合国家安全标准,可燃制冷剂不能高于150g；
| 9 | 8、根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌上要标注制冷剂的详细名称及装入量；
| 10 | 9、采用碳氢高效压缩机，更节能环保;
| 11 | 0、德国EBM风机；
| 12 | 11、设定-30℃的特性点温度均匀性±3℃，全温区温度均匀性±5℃以内；
| 13 | 12、立式双门结构，优化嵌入式双密封条设计，密封保温效果好，环保节能；
| 14 | 13、内藏式蒸发器设计，金属喷粉内胆，防腐蚀，制冷快；
| 15 | 14、箱内大空间，搁架间距上下可调，便于存放不同尺寸的物品；
| 16 | 15、门锁+锁鼻一体式手把门锁设计，即可一把钥匙一把锁，又可外加挂锁，可随意配置任意挂锁，实现多人管理；
| 17 | 16、具有2个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度；
| 18 | 17、脚轮+底脚设计，便于移动和锁定；
| 19 | 20、配备温度监控模块。
| 20 | 二、其它：
| 21 | ▲维保年限≥3年
| 22 | ▲配件维保过后只收成本费
| 23 | ▲服务年限过后维保费用不超过售价的10%，具体以实际谈判为准
补充参数及配置 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 24 |  | 产品参数 | 备注
25
26
27
28
29