## IPTV电视播放系统参数调研清单
动脉硬化检测仪参数调研清单
功能性参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写所提供产品相应功能)
| 1 | 设备用途：用于全身动脉硬化和动脉粥样硬化的早期检测和血管疾病的早期检测与预后评估，并结合脉搏波波形图、baPWV/ABI 血管疾病危险因子诊疗分析形象示意图、ABI形象示意图等多个信息，为临床提供重要的多样化的解决方案，为患者提供详细的个性化诊断。
| 2 | 中文彩色触摸液晶显示屏，显示分辨率：≥800×480 像素。
| 3 | ▲软件开发平台：有线传输、无线传输，可连接医院体检系统、医院电子病历联网、病理检查系统、国家标准化代谢性疾病管理中心（MMC）系统等。可通过输入ID信息实现数据检索。
| 4 | 软件功能需要包含：血管狭窄检测单元，用于下肢动脉粥样硬化全自动检测及心血管事件发病风险的预测，主要检测参数：ABI：踝臂指数；UT：脉波上升时间；%MAP：平均动脉压；血管硬化检测单元，用于全身动脉硬化的早期检测和临床药物评价的 重要检测指标，主要检测参数：baPWV(左)、baPWV(右)。
| 5 | 外周血管压力波动同步检测技术或同等技术。在同一心动周期内采集信号，实时感知双上肢和双下肢压力波动。对于紧张、心律不齐、心功能不好的患者也能够准确检测。
| 6 | 滤波功能：可通过设定多个脉搏波起始条件，将噪音波自动滤掉，保证结果准确。
| 7 | 双层线性膨胀传感器技术（oscillometric 法）或同等技术：针对下肢血压检测，采用双层线性膨胀传感器技术或同等技术捕捉最强的信号来源，保证脚踝血压检测值的准确性。
| 8 | 可显示四肢脉搏波波形图。
| 9 | 可显示不同年龄、性别的 PWV 标准曲线。可显示 baPWV，ABI 血管疾病危险因子诊疗分析形象示意图。
| 10 | 检查者信息录入：中文。
| 11 | 报告：多种报告格式，检查结果自动分析。
配置需求 | 序号 | 详细项目 | 配置数量 | 备注(可根据实际产品自行补充)
| 1 | 主机 | 1台
| 2 | 台车 | 1台
| 3 | 上臂标准袖带 | 1组
| 4 | 脚踝标准双层传感血压袖带 | 1组
| 5 | 说明书等随机标准附件 | 1套
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 序号 | 详细项目 | 产品参数 | 备注
针对本项目采购需求内容的优化建议