## Sheet1
桌面多腔二氧化碳培养箱参数及配置情况表
参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能)
| 1 | 专用于人体来源配子/胚胎的体外培养。
| 2 | 具备独立的培养仓室≥10个，每个仓室温度独立控制，整机包含温度探头≥11个
| 3 | 每个培养仓室常规可放置4个φ35mm培养皿，或2个φ50mm培养皿，或2个66mmx66mm培养皿。
| 4 | 培养仓室能匹配来自Oosafe，Vitrolife，力因精准，PCC，欧亚OYASHIPS，瑞柏等多个品牌的培养皿。
| 5 | 每个培养仓室温度设置37℃时的温度控制精度≤±0.1℃，温度均一性偏差≤±0.1℃
| 6 | 培养仓室上下加热，整机配有≥30个加热模块。
| 7 | 拿取样品开仓盖（10秒±1）后关闭，仓室内温度可在1分钟内恢复至设定值（37.0℃）
| 8 | 通高纯CO2气体和高纯度N2气体，具备气体过滤除菌装置。
| 9 | 供气系统具备独立的与培养仓室分离的气体预热室。
| 10 | CO2浓度控制范围：2.0%-10.0%，CO2浓度控制精度≤±0.1%，稳定状态下气体浓度波动度≤±0.1%。
| 11 | O2浓度控制范围：2.0%-20.0%，O2浓度控制精度≤±0.1%，稳定状态下O2浓度波动度≤±0.1%。
| 12 | 拿取样品时，打开1个仓室10秒后再关上，CO2浓度和O2恢复时间＜2.5分钟。
| 13 | CO2耗气量：≤ 2L/h，N2耗气量：≤ 12L/h。
| 14 | 平均每个培养仓室耗气量：CO2≤ 0.2L/h，N2≤ 1.2L/h。
| 15 | 内嵌≤7"的触控屏，显示病人样品信息及培养条件关键信息，并带有复位按钮
| 16 | 内嵌式触控屏可记录培养箱设置参数的编辑、更改、温度和气体浓度的校准、开关仓等关键操作的详细信息。
| 17 | 内嵌式触控屏可以实时查看温度、气体浓度和气体流量的变化曲线。
| 18 | 内嵌式触控屏操作简单，关键参数如温度和气体浓度可一键校准，耗材寿命到期可发出提前预警，患者样品信息可一键消除。
| 19 | 具备开仓盖超时报警功能，且报警时间可在10-60秒之间调整。
| 20 | 配有培养箱专用软件用于永久储存、查看和分析培养箱运行状态，1套软件可连接≥10台培养箱和≥10台任意数量的终端电脑。
| 21 | 可随时、同时在培养箱内嵌式触控屏上和远离培养箱的终端电脑上查看培养箱实时运行状态，包括各个仓室的温度、CO2和O2浓度、CO2和N2流量、报警信息、操作记录等。
| 22 | 培养箱专用软件还可永久记录和查看气体混合仓的实时温度曲线。
| 23 | 培养箱重量≤38KG，易于移动，箱体体积≥720x585x140mm（长x宽x高）。
| 24 | 维保年限≥3年
| 25 | 维保期过后维保费用不超过售价的10%
| 26 | 维保期过后配件只收成本费
配置需求 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(可根据实际产品自行补充)
| 1 | 主机（含内嵌式触摸屏及管理程序）1套
| 2 | 热板10个
| 3 | 内置O2探头 1个
| 4 | 内置CO2探头 1个
| 5 | HEPA/VOC 过滤器 1个
| 6 | 扁盘囊式过滤器 2个
| 7 | 10米6*9医用硅胶透明气管 1根
| 8 | 3米网线 1根
| 9 | 报警信号接线 1根
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 序号 | 详细项目 | 产品参数 | 备注