## Sheet1
扎皮机参数及配置情况表
参数 | 序号 | 详细项目（▲代表实质性需求） | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能)
| 1 | 用途：用于制作微型邮票皮片的植皮手术器械
| 2 | 主机采用航空镁铝材料制作，切割刀具直径 40mm；每次切割：14×14 片；皮片规格：3mm×3mm
| 3 | 载盘可一次放置两片 42×42mm 规格的皮片
| 4 | 刀具组由 13 片刀片组成，间距 0.3mm
| 5 | 刀片合金钢材料制作，硬度高于 70Hrc；防腐蚀，无需保养。
| 6 | 配有助割器，切割皮片厚度 0.1-0.5mm；13×13 槽
| 7 | 配刀具消毒盒、梳状展平辅件
| 8 | 皮片垫板采用进口医用合成材料制作
| 9 | 四种扩展规格，切割后皮片扩展：52-158cm
| 10 | 扩展比例与移植覆盖创面:
| 11 | 3：1 52.75cm²
| 12 | 4：1 70.56 cm²
| 13 | 6：1 105.84 cm²
| 14 | 9：1 158.76 cm²
| 15 | 灭菌方式：高温灭菌、低温等离子、环氧乙烷等
| 16 | 整机运转静音
| 17 | 其它
| 18 | 维保年限≥3年
| 19 | 配件维保过后只收成本费
| 20 | 维保年限过后维保费用不超过售价的10%，具体以实际谈判为准
配置需求 | 21 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(可根据实际产品自行补充)
| 22 | 主机（含上盖） 1套
| 23 | 摇杆手柄 1套
| 24 | 扎皮刀具 1组
| 25 | 梳状展平辅件 1块
| 26 | 皮片制作辅件 1套
| 27 | 油 1瓶
| 28 | 器械箱 1个
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 29 | 详细项目 | 产品参数 | 备注