## Sheet1
激光破膜仪参数及配置情况表
参数 | 序号 | 详细项目（▲代表实质性需求） | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能)
| 1 | 用途：用于对因体外培养而硬化的人体卵细胞透明带进行打孔或削薄，辅助胚胎孵出着床。
| 2 | 切割激光波长1480nm，功率400mW。指示激光波长650nm，亮度可调，功率≤150μW。
| 3 | 切割激光脉冲发射时间可调范围：0.005ms~2ms，脉冲发射时间调节步进是0.001ms。
| 4 | 激光产品的安全等级为I类。
| 5 | 具备使用指示激光校准切割激光位置的功能，无需额外在样本或测试卡上打孔。
| 6 | 配备激光操作软件，激光的发射和移动均由该软件控制。可在电脑上操作激光，无需移动培养皿，点击鼠标即可完成激光移动和打孔。
| 7 | 具备使用激光软件自动校准切割激光位置的功能，且无需做硬件调试校准。
| 8 | 激光可按设定的路线（直线/曲线）、孔径大小和打孔密度，自动移动打孔。
| 9 | 校准区域内，切割激光的移动精度≤1μm。
| 10 | 配置40倍或20倍激光专用物镜，可在同一激光物镜下完成拍照和打孔，兼容霍夫曼观察系统，可匹配不同的显微镜玻璃热板和金属热板使用。
| 11 | 激光功能可满足辅助孵化（透明带打孔、削薄），玻璃化冷冻前囊胚皱缩，极体/胚胎/囊胚活检等操作需求。
| 12 | 软件可配置卵裂期/囊胚期两种孔径尺寸标定曲线，针对卵裂期和囊胚期不同的透明带状态精准控制激光发射的总能量。可根据样本所属的时期一键切换至对应的打孔模式。
| 13 | 具备一键切换单孔/多孔模式的功能；具备切换预设孔径、拍照、射击/停止的快捷键。
| 14 | 具备直接测量和显示胚胎直径、卵裂球面积的功能。
| 15 | 软件具备温度影响区域的安全环指示功能，安全环具备直径大小调节功能，用于保护打孔中样本或某一指定区域的温度安全。
| 16 | 具备档案管理功能，具备预设病人信息后拍照/录像自动归档的功能。
| 17 | 激光软件可对接病历系统的患者信息。
| 18 | 具备高清成像系统，可选相机的像素分别为641万或315万，可兼容激光软件，便于教学和样本拍照。
| 19 | 可选单踏、双踏脚踏板。
| 20 | 其它
| 21 | 维保年限≥3年
| 22 | 配件维保过后只收成本费
| 23 | 维保年限过后维保费用不超过售价的10%，具体以实际谈判为准
配置需求 | 24 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(可根据实际产品自行补充)
25
26
27
28
29
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 30 | 详细项目 | 产品参数 | 备注