## 1床旁监护系统调研表（附件2-1）
附件2-1
床旁监护系统调研表
填报单位（盖章）： 联系人： 联系电话：
采购需求 |  |  |  | 供应商填报
序号 | 货物名称 | 数量/单位 | 技术参数及要求 | 技术参数逐条响应（满足√、无法满足×） | 若产品不符合技术参数及要求的，请在此栏填写相应功能 | 产品彩页或者检测报告是否包含相应的参数（请在下列相应的参数中标识说明是否包含） | 产品须符合相关的国家标准或行业标准 | 备注
1 | 床旁监护系统 | 配置1（中央站1台+14台床旁监护仪（标配+有创血压）+5台床旁监护仪（标配+有创血压+PICCO模块））：1套； 配置2（中央站1台+20台床旁监护仪（标配+有创血压）+9台床旁监护仪（标配+有创血压+BIS模块+C.O.模块））：1套； | 一、中心监护系统:
1.中心监护系统支持监护仪集中监护, 同时查看多个病床的病人数据。
2.可设置所有参数的报警限并提供声光报警。
3.中心监护系统支持有线、无线、遥测多元化的组网方式，中心监护网络中支持≥1200台床旁设备互连。
4.一键式启动，不需要软件启动，纯中央机操作系统，无其他软件干扰。
5.中心监护系统能够兼容该厂家品牌下所有的监护仪及遥测产品，除颤产品，包括早期（10年以内）提供的产品，可显示相关产品所监测的参数及波形。
6.中心监护系统能够选配显示该厂家品牌下的输注泵产品的用药信息。
7.中心监护系统能够选配显示该厂家品牌下的呼吸机产品上的参数及波形。
8.中心监护系统能够选配显示该厂家品牌下的床旁超声产品的超声检查图片、视频及报告。
9.中心监护系统至少支持Windows 10 中、英文操作系统。
10.中心监护系统支持≥23寸液晶屏幕显示，≥1280×1024高分辨率彩色液晶显示。
11.可同时集中监护不少于60个病人，单个屏幕可≥30个病人的同时集中监护。支持不少于3个显示屏显示。
12.多床观察区域支持床标识显示，可用来区分护理组、病人组等。
13.支持重点观察某床病人，双屏和多屏时可支持固定一个辅助屏显示重点单床观察，至少可以提供显示该病人12道波形，16个参数区。
14.提供声、光、文字多重报警提醒功能，提供高、中、低三级报警。具有报警自动记录或打印功能。保存报警时刻前后至少32秒的波形。
15.支持系统报警声音关闭功能，提供全床位最近24h的报警事件浏览功能。
16.具有掉电存储功能。
17.支持至少240小时长趋势回顾，至少240小时全息波形回顾，至少3000条事件回顾，事件类型应包括报警事件及手动事件。事件应存储事件发生时刻的全部参数及至少3道相关波形，波形长度至少为32秒，至少3000组NIBP测量数据回顾，至少100条呼吸氧合事件回顾。
18.远程双向控制：控制床旁机的病人信息、启动或停止血压测量、调整自动血压测量时间。控制床旁机参数报警范围和报警级别，控制床旁监护仪进入隐私、夜间模式。
二、监护仪结构
1.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机模块插槽数≥6个。
2.≥15英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1920×1080像素，≥10通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作。
3.可内置高能锂电池，供电时间≥2小时。
4.配置≥4个USB接口，支持连接鼠标、键盘、条码扫描枪和遥控器等USB设备。
监测参数：
5.基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测。
6.ECG支持3/5导心电监测，可选配6/12导联心电监测。
7.支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析，提供产品说明书证明材料。
8.提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段。
9.支持RR呼吸率测量，测量范围：≥1～200rpm
10.▲QT和QTc实时监测参数测量范围：≥200～800 ms
11.无创血压提供包括但不限于手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式。
12.NIBP 成人病人类型收缩压测量：≥25～290mmHg。
13.支持双通道有创压IBP监测。
14.有创压适用于成人，小儿和新生儿，有创压测量范围：≥-50～360mmHg
15.▲支持至少6道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求支持升级肌松NMT模块，采用三轴加速度传感器技术。
16.支持升级脑电图EEG，振幅整合脑电图aEEG监测模块，可提供4通道脑电图以及DSA致密频谱密度查看。
17.▲可具备微创连续血流动力学监测模块，非无创电阻抗法，具有更好的监测准确性，可采用PiCCO或类似技术，实现CCO连续心排量、SVV每搏变异量等血液动力学监测参数，直观观察病人的变化情况。
18.支持升级模块，进行ICG参数监测，可无创监测患者连续心排量。
19.支持升级与红外耳温计的配对使用，使用红外耳温计测量病人耳温后，将测量结果上传至本监护仪。
20.支持升级模块，可与主流品牌的呼吸机、输注泵产品相连，实现呼吸机、输注泵设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。
系统功能：
21.具有图形化报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。
22.具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别。
23.标配具备血流动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能。
24.支持≥100小时趋势表和趋势图回顾，最小分辨率1分钟。
25.支持≥800条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。
26.具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能。
27.支持与除颤监护仪，遥测混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理。
产品设计与认证：
28.产品通过国家III类医疗器械注册证
29.产品设计使用年限≥10年
配置清单（基本配置） 监护仪： 主机 1台 基本多参数监护模块 1个 锂电池 1块 心电主电缆组件 1根 5导导联线组件 1根 无内胆成人袖套 1个 无创血压导气管 1条 成人软指套血氧探头 1根 血氧探头主电缆 1根 配备有创血压监测功能 内置 PICCO模块 根据配置要求提供 BIS模块 根据配置要求提供 C.O.模块 根据配置要求提供 心电电极片 1包 监护仪其他标准随机附件 1套 中央站（每个配置配1套）： 主机 1台 配套显示看板 1台 记录仪(外置) 1台 交换器 1个 中央站其他标准随机附件 1套
保修期无特殊情况≥5年
Note on I5: wulc: 有任何情况都可备注说明

## 2床旁监护仪调研表（附件2-2）
附件2-2
床旁监护仪调研表
填报单位（盖章）： 联系人： 联系电话：
采购需求 |  |  |  | 供应商填报
序号 | 货物名称 | 数量/单位 | 技术参数及要求 | 技术参数逐条响应（满足√、无法满足×） | 若产品不符合技术参数及要求的，请在此栏填写相应功能 | 产品彩页或者检测报告是否包含相应的参数（请在下列相应的参数中标识说明是否包含） | 产品须符合相关的国家标准或行业标准 | 备注
1 | 床旁监护仪1 | 30套 | 一、整机要求：
1.一体化便携监护仪，整机无风扇设计，配置提手,方便移动。
2.≥10英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800，≥6通道波形显示。
3.屏幕标配最新电容屏非电阻屏
4.显示屏采用宽视角技术，支持≥170度可视范围，提供彩页等证明材料。
5.内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装，锂电池支持监护仪工作时间≥3.5小时。
6.安全规格：ECG, TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。
7.监护仪设计使用年限≥9年。
8.主机可选配具备后报警灯或360°报警灯，提供说明书证明材料。
9.整机抗跌落设计通过0.75米6面跌落测试。
10.▲USB接口支持连接鼠标、键盘、条码扫描枪和遥控器等设备。
11.产品型号通过国家III类医疗器械注册证。
监测参数
12.配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测，以上参数适用于成人、小儿、新生儿患者。
13.心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，支持成人、小儿、新生儿患者。
14.心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。
15.提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。
16.支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析。
17.QT和QTc实时监测参数测量范围：≥200～800 ms。
18.支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。
19.提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围：≥20-300。
20.提供手动，自动，连续、序列和整点5种测量模式，提供24小时血压统计结。
21.提供呼吸测量，适用于成人、小儿和新生儿。呼吸测量范围：1-200 rpm。
22.配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmH。
23.提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。
系统功能：
24.支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品使用说明书提供报警限自动设置规则。
25.具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。
26.支持≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。
27.支持≥1000组NIBP测量结果，可选配升级为高容量存储卡。
28.具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别。
29.支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。
30.支持监护仪进入夜间模式，演示模式和待机模式，可选隐私模式。
31.提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。
32.支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。
33.提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。
34.▲可升级内置记录仪
35.支持它床观察，可同时监视≥12它床的报警信息
36.▲标配2.4G/5G无线WiFi，方便无线联网
配置清单 监护仪主机 1台 心电导联（3/5导） 1套 一次性心电电极5片装 1套 血氧探头主电缆 1根 手指血氧探头 1根 无创压外接导气管 1根 成人袖套成品 1个 监护仪其他标准随机附件 1套
保修期无特殊情况≥5年
2 | 床旁监护仪2 | 1套 | 一、整机要求：
1.模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽，可选配升级IBP，CO2和AG任意参数模块的即插即用快速扩展临床应用。
2.≥10英寸彩色液晶屏及电容触摸屏，分辨率≥1280*800像素，≥6通道波形显示。
3.显示屏采用宽视角技术，支持170度可视范围。
4.主机可选配具备后报警灯或360°报警灯。
5.内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。锂电池支持监护仪工作时间≥3.5小时。
6.安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。
7.监护仪设计使用年限≥9年。
8.▲USB接口支持连接鼠标、键盘、条码扫描枪和遥控器等设备。
9.产品型号通过国家III类医疗器械注册证。
监测参数
10.配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测，以上参数适用于成人、小儿、新生儿患者。
11.心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。
12.心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证。
13.提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。
14.支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析。
15.QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms
16.支持选配升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。
17.提供呼吸测量，适用于成人、小儿和新生儿。呼吸测量范围：1-200 rpm
18.提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围：20-300
19.配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压25～290mmH
20.提供手动，自动，连续、序列和整点5种测量模式，并提供24小时动态血压统计结果。
21.提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名，提供说明书证明材料。
22.▲标配有创压监测，动脉压监测时支持同步监测PPV，适用于成人，小儿和新生儿，通过国家三类注册认证。
23.支持升级与红外耳温计的配对使用，使用红外耳温计测量病人耳温后，将测量结果上传至本监护仪。
系统功能
24.支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。
25.具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。
26.支持≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。
27.支持≥1000组NIBP测量结果的存储与回顾。可选配升级为高容量存储卡，支持3000组NIBP测量。
28.具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别。
29.支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。
30.提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。
31.▲可升级内置记录仪
32.支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能
33.提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。提供手册证明材料
34.▲标配2.4G/5G无线WiFi，方便无线联网。
配置清单 监护仪主机 1台 有创血压模块 1套 心电导联（3/5导） 1套 一次性心电电极5片装 1套 血氧探头主电缆 1根 手指血氧探头 1根 无创压外接导气管 1根 成人袖套成品 1个 监护仪其他标准随机附件 1套
保修期无特殊情况≥5年
Note on I5: wulc: 有任何情况都可备注说明

## 3遥测监护系统调研表（附件2-3）
附件2-3
遥测监护系统调研表
填报单位（盖章）： 联系人： 联系电话：
采购需求 |  |  |  | 供应商填报
序号 | 货物名称 | 数量/单位 | 技术参数及要求 | 技术参数逐条响应（满足√、无法满足×） | 若产品不符合技术参数及要求的，请在此栏填写相应功能 | 产品彩页或者检测报告是否包含相应的参数（请在下列相应的参数中标识说明是否包含） | 产品须符合相关的国家标准或行业标准 | 备注
1 | 遥测监护系统1 | 10套（1拖8：5套、1拖16：3套、1拖26：1套、1拖22：1套） | 1.整机要求
1.1遥测发射盒重量不超过270克（含锂电池）。
1.2遥测发射盒防水等级符合IP≥X7要求，抗跌落测试通过1.5米跌落测试，电击防护等级CF（包括ECG、SpO2）。
▲1.3遥测发射盒采用彩色电容液晶显示触摸屏，屏幕尺寸≥3.5英寸，屏幕分辨率≥480 x 320像素。
1.4遥测发射盒屏幕可同时显示至少3个参数和2道波形，通过上下拖动屏幕能够查看所有的波形和参数。
2.监测参数
▲2.1配置心电监护、血氧监测
2.2具有多参融合算法，良好的抗干扰性能。
2.3支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析。
2.4具有抗运动算法，良好的抗干扰性。
2.5提供3/5导心电监护，最大支持7道ECG波形监测，心率测量范围：成人≥15~300 bpm，小儿≥15~350 bpm。
2.6心电波形波速提供25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选。
2.7心电滤波模式提供监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz）, 运动模式（1~20 Hz）。
2.8提供ST段分析，提供ST值，和每个ST的模板。（中央站上显示）。
2.9提供ST图像化显示界面，可以快速查看ST值的变化。（中央站上显示）。
2.10提供单个，多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。
2.11提供起搏分析。
2.12具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。（中央站上显示）。
2.13QTc计算公式提供：Bazett, Fridericia, Framingham, Hodges。
2.14支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，支持≥25种实时心律失常分析。
2.15血氧饱和度测量范围：0~100%，来自于血氧的脉率测量范围：≥20~300 bpm。
2.16可显示弱灌注指数（PI），具有脉搏调制音功能，可随脉搏血氧饱和度变化而相应变化。
3.系统功能
3.1采用声光双重三级报警系统。
3.2具有LED报警灯，能够进行三级报警状态显示（红，黄，青）
3.3具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易。
3.4具有三种报警音风格，可根据客户的喜好选择。
3.5支持遥测发射盒和中央站上同时显示电池状态。
3.6遥测发射盒主界面上能够显示病人信息。
3.7支持在同品牌监护仪上通过它床观察的方式查看连接到中央站的遥测监测数据和报警。
3.8中央站多床支持显示运动监测界面。
3.9支持设备实时定位和设备历史位置追踪功能。
3.10支持给患者发送消息。
3.11支持在中央站上显示心电概览和生命体征概览功能。
▲3.12遥测发射盒可以采用一块可充电锂电池供电，使用全新充满电的锂电池，工作时间不小于100h。
3.13采用608M WMTS无线网络传输技术，实现遥测数据的传输。
3.14集中充电器能够同时提供不少9块电池同时充电，每个充电位都提供电池充电状态指示灯。
3.15一块电池充电到90%的时间不大于5小时。
3.16产品通过中国国家食品药品监督管理局二类医疗器械产品注册，配合中心监护系统使用心电信号分析通过三类注册。
3.17产品适用于成人、小儿的监测。
3.18能够和同品牌的呼吸机，监护仪，除颤仪一起连进中央监护系统。
配置清单 主机(带心电＋血氧） 1台 锂电池 1台 3导或5导遥测导联线，成人 1套 心电电极 10片装 成人 1套 血氧传感器(成人，指套式，重复用) 1个 可重复使用背带包 1个 中央站主机 1台 配套显示看板 1台 记录仪(外置) 1台 交换器 1个 中央站其他标准随机附件 1套
保修期无特殊情况≥5年
2 | 遥测监护系统2 | 4套 （1拖8：4套） | 1.整机要求
1.1遥测发射盒重量不超过170克（含锂电池）。
1.2遥测发射盒防水等级符合IP≥X7要求，抗跌落测试通过1.5米跌落测试，电击防护等级CF（包括ECG、SpO2）。
▲1.3遥测发射盒采用彩色屏，屏幕尺寸≥1.5英寸，屏幕分辨率≥240 x 240像素。1.5遥测发射盒屏幕可同时显示至少2个参数和1道波形。
2.监测参数
▲2.1配置心电监护，提供HR，ST，PVC测量值，血氧监测，提供SpO2，PR，测量值。
2.2具有多参融合算法，良好的抗干扰性能。
2.3支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析
2.4具有抗运动算法，良好的抗干扰性。
2.5提供3/5导心电监护,心率测量范围：成人15 – 300 bpm，小儿15 – 350 bpm。
2.6心电滤波模式提供监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz）, 运动模式（1~20 Hz）。
2.7提供ST段分析，提供ST值，和每个ST的模板。（中央站上显示）
2.8提供ST图像化显示界面，可以快速查看ST值的变化。（中央站上显示）
2.9提供单个，多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。
2.10提供起搏分析。
2.11具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。（中央站上显示）
2.12QTc计算公式提供：Bazett, Fridericia, Framingham, Hodges。
2.13支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥25种实时心律失常分析。
2.14血氧饱和度测量范围：0-100%，来自于血氧的脉率测量范围：20–300 bpm。
2.15可显示弱灌注指数（PI）。
3.系统功能
3.1遥测发射盒至少有三个硬按键：开关机/关屏，护士呼叫和主界面键。
3.2遥测发射盒主界面上能够显示病人信息。
3.3支持在同品牌监护仪上通过它床观察的方式查看连接到中央站的遥测监测数据和报警。
3.4支持设备实时定位和设备历史位置追踪功能。
3.5支持给患者发送消息。
▲3.6可以采用一块可充电锂电池供电，使用全新充满电的锂电池，工作时间不小于170h；可以采用采用3 节AA 电池供电，全新3 节AA 电池，工作时间不小于100h。
3.7采用608M WMTS无线网络传输技术，实现遥测数据的传输。
3.8锂电池集中充电器能够同时提供不少9块电池同时充电，每个充电位都提供电池充电状态指示灯，一块电池充电到90%的时间不大于5小时。
3.9所投产品通过中国国家食品药品监督管理局二类医疗器械产品注册，配合中心监护系统使用心电信号分析通过三类注册。
3.10投标产品适用于成人、小儿的监测。
3.11能够和同品牌的呼吸机，监护仪，除颤仪一起连进中央监护系统
配置清单 主机(带心电＋血氧） 1台 锂电池 1台 3导或5导遥测导联线，成人 1套 心电电极 10片装 成人 1套 血氧传感器(成人，指套式，重复用) 1个 可重复使用背带包 1个 中央站主机 1台 配套显示看板 1台 记录仪(外置) 1台 交换器 1个 中央站其他标准随机附件 1套
保修期无特殊情况≥5年
Note on I5: wulc: 有任何情况都可备注说明

## 4商务调研表（附件2-4）
附件2-4
东盟楼床旁监护仪、遥测监护系统商务调研表
填报单位（盖章）： 联系人： 联系电话：
采购需求 | 供应商填报
商务要求 | 商务逐条响应（满足√、无法满足×） | 无法满足或存在唯一性、倾向的要求，作出说明并附证明材料 | 对存在唯一性、倾向的要求，提出的修改意见 | 说明(若产品不符合商务要求的，请在此栏填写相应功能，或提出优于该参数的建议) | 备注
一、合同签订期：自成交通知书发出之日起25日内。
二、交货期：签订合同后30日内整体完成供货安装调试，验收合格达到使用条件。
三、交货地点：采购人指定地点。
四、交付方式：现场交付。
五、所提供货物必须为经合法渠道销售的，生产日期为采购合同签订之日前一年内的全新原装产品，提供承诺书。供货时提供厂家供货证明、售后承诺函和产品说明书或产品彩页，验收时须提供产品检测报告
▲六、售后服务要求： ▲1.保修期:除“技术需求及要求”中另有约定外，其余货物按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，保修期自货物验收合格之日起计算，主机、锂电池及非一次性附件不少于五年（若产品生产厂家免费保修期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行；若成交人保修期承诺优于产品生产厂家保修年限的，以成交人承诺执行）。
▲2.故障响应时间：保修期内，设备发生故障时接到通知后30分钟内响应，6小时内到达现场维修，48小时内解决问题；保修期满后，按照保修期内售后服务内容及标准继续提供维保服务，直至甲方确认更换维保单位或设备报废。不能因保修期满而出现缓修、拒修等情况，维修所产生费用由乙方和甲方另行结算。维保金额每年不得超过合同额的10%，维保成本超过该数额的一概由乙方自行承担，项目保修期满后可签订维护和售后服务合同，具体事项以实际谈判为准。设备若因故障导致 5 个工作日无法正常使用，或临床所需等其他因素，提供备用机维持医院正常诊疗活动。
3.在保修期内由成交供应商负责保修，排除故障，无偿提供非操作不当造成的部件、配件的更换，成交供应商从在其指定地点收到故障产品之日起 7 天内将修理后的产品或替换产品运至最终用户现场。因操作不当或外部原因损坏，造成部件的更换，应由采购人承担有关费用。保修期内，所有维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。
4.成交供应商要向采购人承诺终身优惠提供配件和维修。
5.成交供应商应免费培训采购单位维护人员，保证维护人员能进行日常运行维护工作；并能熟练地排除故障、管理设备、分析故障等。
七、其他要求： ▲1.竞标报价包括但不限于： 1）本项目采购的所有货物内容的价格； 2）货物的标准件、备品备件、专用工具的价格； 3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； 4）必要的保险费用和各项税费； 5）包括安装费用； 6）检测部门产品检测费用； 7）合同实施过程中不可预见的费用。
2、安装和培训 1）采购人提供必要安装条件（如场地、电源、水源等），成交供应商负责安装。
2）成交供应商负责采购人有关人员的培训。为采购人提供装机使用培训≥2天，跟进强化培训：1天，维修保养培训：1天。培训人数不少于2人。在响应文件中提供完善的技术培训方案，保证使用人员正常操作设备的各种功能。费用应包含在报价中。
3、付款方式： 第一期：全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，乙方开具全额增值税发票给甲方，甲方支付至总合同金额的95%。 第二期：乙方履行相关配套服务满（服务期以合同约定为准），且经甲方验收配套服务符合合同约定，并办理相关确认手续后10个工作日内，甲方支付至总合同金额的100%。 付款前供应商必须提供真实、有效、合法的正式发票，如提供假发票的，供应商除须向采购人重开合法发票外，还须按发票票面金额一倍的赔偿违约金给采购人，与此相关的行政处罚、刑事责任亦由供应商承担。
4、供应商所提供的仪器、设备、资料等主要货物均必须符合国家标准和行业标准，不限于强制性标准。
Note on F5: wulc: 有任何情况都可备注说明

## 5报价调研表（附件2-5）
附件2-5
东盟楼床旁监护仪、遥测监护系统报价调研表
填报单位（盖章）： 联系人： 联系电话：
采购需求 | 供应商填报
物品名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商 | 数量/单位 ① | 单价(元) ② | 金额(元) ③=①×② | 备注
一、床旁监护系统
配置1（中央站1台+14台床旁监护仪（标配+有创血压）+5台床旁监护仪（标配+有创血压+PICCO模块）） |  |  |  | 1套
1.1 中央站 |  |  |  | 1台
1.2 床旁监护仪（标配+有创血压） |  |  |  | 14台
1.3 床旁监护仪（标配+有创血压+PICCO模块） |  |  |  | 5台
配置2（中央站1台+20台床旁监护仪（标配+有创血压）+9台床旁监护仪（标配+有创血压+BIS模块+C.O.模块）） |  |  |  | 1套
2.1 中央站 |  |  |  | 1台
2.2 床旁监护仪（标配+有创血压） |  |  |  | 20台
2.3床旁监护仪（标配+有创血压+BIS模块+C.O.模块） |  |  |  | 9台
配置清单分项报价：
监护仪：
主机 |  |  |  | 1
基本多参数监护模块 |  |  |  | 1
锂电池 |  |  |  | 1
心电主电缆组件 |  |  |  | 1
5导导联线组件 |  |  |  | 1
无内胆成人袖套 |  |  |  | 1
无创血压导气管 |  |  |  | 1
成人软指套血氧探头 |  |  |  | 1
血氧探头主电缆 |  |  |  | 1
PICCO模块 |  |  |  | 1
BIS模块 |  |  |  | 1
C.O.模块 |  |  |  | 1
心电电极片 |  |  |  | 1
监护仪其他标准随机附件 |  |  |  | 1
中央站：
主机 |  |  |  | 1
配套显示看板 |  |  |  | 1
记录仪(外置) |  |  |  | 1
交换器 |  |  |  | 1
中央站其他标准随机附件 |  |  |  | 1
二、（1）床旁监护仪1 |  |  |  | 30套
配置清单分项报价：
2.1.1监护仪主机 |  |  |  | 1台
2.1.2心电导联（3/5导） |  |  |  | 1套
2.1.3一次性心电电极5片装 |  |  |  | 1套
2.1.4血氧探头主电缆 |  |  |  | 1根
2.1.5手指血氧探头 |  |  |  | 1根
2.1.6无创压外接导气管 |  |  |  | 1根
2.1.7成人袖套成品 |  |  |  | 1个
2..1.8监护仪其他标准随机附件 |  |  |  | 1套
二、（2）床旁监护仪2 |  |  |  | 1套
配置清单分项报价：
2.2.1监护仪主机 |  |  |  | 1台
2.2.2有创血压模块 |  |  |  | 1套
2.2.3心电导联（3/5导） |  |  |  | 1套
2.2.4一次性心电电极5片装 |  |  |  | 1套
2.2.5血氧探头主电缆 |  |  |  | 1根
2.2.6手指血氧探头 |  |  |  | 1根
2.2.7无创压外接导气管 |  |  |  | 1根
2.2.8成人袖套成品 |  |  |  | 1个
2.2.9监护仪其他标准随机附件 |  |  |  | 1套
三、（1）遥测监护系统1
1拖8（心电+血氧） |  |  |  | 5套
1拖16（心电+血氧） |  |  |  | 3套
1拖22（心电+血氧） |  |  |  | 1套
1拖26（心电+血氧） |  |  |  | 1套
配置清单分项报价：
3.1.1主机(带心电＋血氧） |  |  |  | 1台
3.1.2锂电池 |  |  |  | 1台
3.1.3 3导或5导遥测导联线，成人 |  |  |  | 1套
3.1.4心电电极 10片装 成人 |  |  |  | 1套
3.1.5血氧传感器(成人，指套式，重复用) |  |  |  | 1个
3.1.6可重复使用背带包 |  |  |  | 1个
3.1.7中央站主机 |  |  |  | 1台
3.1.8配套显示看板 |  |  |  | 1台
3.1.9记录仪(外置) |  |  |  | 1台
3.1.10交换器 |  |  |  | 1个
3.1.11中央站其他标准随机附件 |  |  |  | 1套
三、（2）遥测监护系统2
1拖8（心电+血氧） |  |  |  | 4套
配置清单分项报价：
3.2.1主机(带心电＋血氧） |  |  |  | 1台
3.2.2锂电池 |  |  |  | 1台
3.1.3 3导或5导遥测导联线，成人 |  |  |  | 1套
3.2.4心电电极 10片装 成人 |  |  |  | 1套
3.2.5血氧传感器(成人，指套式，重复用) |  |  |  | 1个
3.2.6可重复使用背带包 |  |  |  | 1个
3.2.7中央站主机 |  |  |  | 1台
3.2.8配套显示看板 |  |  |  | 1台
3.2.9记录仪(外置) |  |  |  | 1台
3.2.10交换器 |  |  |  | 1个
3.2.11中央站其他标准随机附件 |  |  |  | 1套
合计 | [5 empty] | 0
Note on H5: wulc: 有任何情况都可备注说明