## Sheet1
飞利浦彩超维护保养服务参数调研清单
参数需求 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能) | 指标性参数（根据所投产品实际指标填写，可自行调整）
| 1 | 服务期限、保修设备、保修范围：
| 1.1 | 设备型号：EPIQ 7C（USO19B2738):含5个探头（X5-1、L12-3、S8-3、S5-1、X8-2t），服务期限3年，包含主机、探头等备件更换费用和人工服务费用，维保设备全年的开机率≥95%
| 1.2 | 设备型号：iE33 (B05N6Q):含5个探头（X5-1、C5-1、L11-3、S5-1、S7-3t），服务期限1.5年，包含主机、探头等备件更换费用和人工服务费用，维保设备全年的开机率≥95%
| 1.3 | 设备型号：iE33(B0G18T):含4个探头（S5-1、S5-1、S8-3、L11-3），服务期限1.5年，包含主机、探头等备件更换费用和人工服务费用，维保设备全年的开机率≥95%
| 2 | 保养服务内容
| 2.1 | 安全检查：按照厂家设备本身标准及当地规定执行： (1)制定检查计划 (2)机械安全检查 (3)电气安全检查 (4)记录检查结果
| 2.2 | 预防性保养：按照保养计划提供，每年提供不少于4次专业保养，以保证设备处于最佳运行状态： (1)记录并安排保养时间 (2)按照厂家标准进行调校 (3)确认各项技术指标及性能 (4)记录设备状况 (5)提供每次保养后的保养报告
| 3 | 服务要求
| 3.1 | 要求供应商至少指定2名原厂工程师负责本项目。
| 3.2 | 工程师能熟练阅读和分析仪器记录的工作日志。
| 3.3 | 3、供应商提供24小时免费维修服务热线，技术专家提供在线技术咨询和维修诊断。
| 3.4 | 设备发生故障时，初次响应时间：2小时以内，并提供电话技术支持。
| 3.5 | 现场响应时间：48小时内到达设备使用现场进行维修，排除故障。
| 3.6 | 提供无限次上门维修服务，含维修人员的工时费、差旅费。
| 3.7 | 供应商在国内或南宁有备件库，为所保设备保证备件的存储并优先提供备件的发货及维修更换。
| 3.8 | 保证有在48小时内提供备品备件的能力，最长不超过七个工作日。
| 3.9 | 供应商承诺能合法获得使用在有效期内的原厂高级故障诊断密码。
| 3.1 | 所更换的备件须是原厂认证合格的零配件，满足设备运行要求，不会给设备带来危害。维修中所更换的备件为原厂生产且未经拆封的，其相应参数符合国家质量检测标准；备件的采购渠道必须符合国家相关法律、法规，并需提供出厂合格证明等资料。
| 3.11 | 机器所属探头若发生故障，需免费更换原厂新探头不受数量限制，探头需提供合格证。
| 3.12 | 合同期内，若软件有新版本，需免费提供软件升级(发布后三个月内)。
| 3.13 | 在合同期内主机免费更换原厂配件，因故障而需更换的配件不受数量限制。
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 序号 | 详细项目 | 产品参数 | 备注
|  | 其他要求 |  | 供应商根据自身经验，针对本项目有其他技术参数要求建议的，可进行补充
| ...... | ... | ...