## Sheet1
血液净化机器参数及配置情况表
参数 | 序号 | 详细项目（▲代表实质性需求） | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能)
| 1 | 具备连续性静静脉血液滤过（CVVH）、连续性静静脉血液透析（CVVHD)、连续性静静脉血液透析滤过（CVVHDF)、单纯血浆置换（PE）、双重血浆置换（DFPP）、血浆吸附（PA）、双重血浆分子吸附系统（DPMAS)、免疫吸附等血液净化治疗模式，满足成人和儿童肾脏替代、人工肝和免疫系统治疗要求。
| 2 | 具备自设编程程序，可进行手动设置，自行设计临床需要的治疗模式(PDF、CPFA等)。
| 3 | 可以联合ECMO等多器官功能支持。
| 4 | 具备动脉压、静脉压、跨膜压、滤器入口压、一级膜外压、二级膜外压监测。
| 5 | 15英寸彩色液晶触摸屏中文显示，可实时显示治疗过程参数和曲线图形。
| 6 | 具备4个流量泵：血泵、置换液泵、透析液泵、滤过液泵。
| 7 | 血液泵（BP）：≥0，20～200mL/min，
| 8 | 滤过液泵（FP）：≥0，10～120mL/min，
| 9 | 透析液泵（DP）：≥0，5～50mL/min，
| 10 | 置换液泵（RP）：≥0，4～120mL/min
| 11 | 具备独立多功能精密注射泵，适用20ml、50ml多种规格注射器，可用于肝素、氯化钙等推注。注射泵持续流量0～20mL/h，追加剂量0.1ml/s。
| 12 | 流量泵和肝素泵的要求：≥4个流量泵，至少一个抗凝泵，配置两个滤器夹持器。
| 13 | 具备≥6个压力监测：
| 14 | 动脉压： －400～300mmHg，±10mmHg
| 15 | 滤器入口压：－400～300mmHg，±10mmHg
| 16 | 静脉压： －400～300mmHg，±10mmHg
| 17 | 一级膜外压：－400～300mmHg，±10mmHg
| 18 | 血浆入口压：－400～300mmHg，±10mmHg
| 19 | 二级膜外压：－400～300mmHg，±10mmHg
| 20 | 具备两组管路截止阀，自动开启、闭合动作，完成自动冲洗，出现异常时锁住管路，防止气泡进入人体。
| 21 | 加温方式：内置独立的透析液和置换液加温装置，双面热板加温度35～38℃
| 22 | 电子秤3个，每个称最大称重0～8KG
| 23 | 气泡监测，超声波检测方式，检测最小气泡体积：0.02ml，气泡报警限值不小于100ul。
| 24 | 补液断流，超声波检测方式
| 25 | 滤液断流，超声波检测方式
| 26 | 漏血监测，利用光学原理，分辨率可达到千分之一
| 27 | 液面监测：静电容量变化方式
| 28 | 后备电源：电源中断后，设备自带锂电池可继续使用≥15min
| 29 | 耗材要求：管路和滤器可拆分，可兼容多品牌的耗材（含国产耗材），满足临床多种需求，能够根据临床需求提供定制型管路。
| 30 | 其它
| 31 | 维保年限≥3年
| 32 | 配件维保过后只收成本费
| 33 | 维保年限过后维保费用不超过售价的10%，具体以实际谈判为准
配置需求 | 34 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(可根据实际产品自行补充)
| 35 | 显示屏 1台
| 36 | 流量泵 4台（血泵1台、滤过液泵/分浆泵1台、置换液泵/返浆泵1台、透析液泵/弃浆泵1台）
| 37 | 肝素泵 1台
| 38 | 液体平衡称重系统 3套
| 39 | 加热系统 1套（双面板加温）
| 40 | 管路截止阀 2个（电磁开闭式）
| 41 | 滤器夹持器 2个
| 42 | 输液杆 1个
| 43 | 电子秤3个
| 44 | 体外循环监测系统1套(具体如下）：
| 45 | 动脉压监测 1
| 46 | 静脉压监测 1
| 47 | 跨膜压监测 1
| 48 | 滤器入口压监测 1
| 49 | 血浆入口压监测 1
| 50 | 一级膜外压监测 1
| 51 | 二级膜外压监测 1
| 52 | 空气检测器 5（静脉端气泡检测、补液1断流检测、补液2断流检测、血浆断流检测、供血断流检测）
| 53 | 静脉管路夹 1
| 54 | 漏血检测器 1
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 55 | 详细项目 | 产品参数 | 备注