## Sheet1
脑颈血管超声波治疗仪参数及配置情况表
参数 | 序号 | 详细项目（▲代表实质性需求） | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能)
| 1 | 一、机器功能：
| 2 | 1、中文菜单,操作更方便；可显示各通道的治疗情况。
| 3 | 2、友好的人机交互系统,界面采用液晶屏幕显示。
| 4 | 3、可根据病情选择治疗处方、设置治疗声强、治疗时间等。
| 5 | 4、平面按键板按下即确定治疗参数,降低医护人员的工作强度。
| 6 | 5、治疗时间：1 min～30min（可预置），治疗结束后,治疗仪提示音提示治疗结束,输出自动停止。
| 7 | 6、超声频率：840KHz±5%。
| 8 | 7、治疗头类型：硅胶囊治疗头；治疗舒适。
| 9 | 8、输出形式：脉冲调制波。
| 10 | 9、控制方式：微机控制。
| 11 | 10、输出通道：单通道输出。
| 12 | 11、辅助治疗堵塞性脑血管疾病。
| 13 | 二、技术参数
| 14 | 安全类别：I类。
| 15 | 防护类型：B型。
| 16 | 电源电压：a.c.220V、50Hz。
| 17 | 输入功率：≦300VA。
| 18 | 机器外形：台式。
| 19 | 超声频率：840KHz±5%。
| 20 | 输出形式：脉冲调制波——其调制频率用于治疗为：
| 21 | a) 小脉冲：每秒钟５０次。
| 22 | b) 大脉冲：每分钟７５次、每分钟８５次、每分钟９５次、每分钟１０５次。
| 23 | c) 每分钟次数由医师设置与患者心率同步。
| 24 | 治疗处方：12个常用处方，1个医生自定义处方。
| 25 | 输出通道：单通道输出。
| 26 | 治疗头配置：组合式治疗头（一套）。
| 27 | 治疗头类型：硅胶囊治疗头。
| 28 | 有效辐射面积：15cm2±±6%（组合式治疗头）。
| 29 | 探头数量：5个/套（组合式治疗头）。
| 30 | 最大声强：≤2W/cm2。
| 31 | 有效声强：从0.1～2 W/cm2任意选择。
| 32 | 治疗时间：1 min～30min（可预置），超时自动停止工作。
| 33 | 工作模式：循环扫描式工作，每个超声治疗探头工作2秒、3秒或5秒，间隔0.2秒后切换至下一个治疗头，工作时间可预置。
| 34 | 显示方式：液晶屏幕显示。
| 35 | 控制方式：微机控制。
| 36 | 适应症：用非介入疗法辅助治疗堵塞性血管疾病（脑梗塞）。
| 37 | 其它
| 38 | 维保年限≥3年
| 39 | 配件维保过后只收成本费
| 40 | 维保年限过后维保费用不超过售价的10%，具体以实际谈判为准
▲配置需求 | 41 | 代超声波治疗仪主机1台 | 产品是否符合（是/否） | 备注(可根据实际产品自行补充)
| 42 | 代脑颈专用治疗头1套
| 43 | 电源线1条
| 44 | 治疗头专用硅胶囊25个
45
46
47
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 48 | 详细项目 | 产品参数 | 备注