## Sheet1
医用冷藏箱参数及配置情况表
参数 | 序号 | 详细项目（▲代表实质性需求） | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能)
| 1 | 一、医用冷藏箱1（＞1000L）
| 2 | 1.1 参数需求：
| 3 | ▲立式，双开玻璃门
| 4 | ▲有效容积：＞1000L
| 5 | 外形尺寸（mm)(宽×深×高): 1225x771x1987
| 6 | 内部尺寸（mm)(宽×深×高): 1135x655x1543
| 7 | 毛重(Kg)/净重(Kg) :230/180
| 8 | 箱体左右侧板采用预涂钢板。
| 9 | 内胆采用喷涂镀锌板，耐腐蚀。
| 10 | 采用新一代LBA＋无氟聚氨酯发泡技术，整体箱体绿色环保。
| 11 | 箱内配置LED照明灯，高亮节能，柜内试剂一目了然。
| 12 | 配置知名品牌压缩机与节能风机，制冷安全、高效，采用碳氢制冷剂，对环境无污染
| 13 | 门体自带暗锁，确保样本存储安全。
| 14 | 配置5个万向脚轮和2个支脚，移动固定方便
| 15 | LED数码管显示，实时显示箱内温度，控温范围2-8℃，观察方便，显示精度0.1℃。
| 16 | 产品采用高密度钢丝浸塑搁架，多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间，出厂标配10个搁架+2个筐篮，数量可根据用户需求增加。
| 17 | 采用翅片式蒸发器和翅片式冷凝器，具备电加热化霜技术，化霜更高效，彻底
| 18 | 微电脑温控技术：采用高精度4路传感器设计，包括控制传感器、化霜传感器、箱内上部温度传感器、箱内下部温度传感器。
| 19 | 大风机和分层送风技术，确保温度均匀性≤0.6℃，波动度≤2.7℃
| 20 | 产品整体降噪处理，整机运行时，噪音值不超过46.7db（A），整体噪音低
| 21 | 产品整体能耗≤2.3kw·h/24h
| 22 | 产品具备多重报警功能，其中包括高低温报警，开门报警，传感器故障报警，断电报警，电池电量低报警。
| 23 | 声音蜂鸣、灯光闪烁，标配远程报警等报警方式。
| 24 | 配置大容量后备电池，满足断电后产品箱内实时温度，持续时间至少24小时。
| 25 | 具备USB数据接口，可自由调整数据记录时间，可通过前置USB数据接口读取数据，插入U盘后可导出使用期间所有数据，数据以表格形式呈现，温度数据可存储十年，实现温度数据的可追溯性，配置后备电池，可提供不少于24小时显示及报警功能。
| 26 | 具备5V冷链供电系统，RS485，WIFI连接等多种接口，可
| 27 | 门体采用三层钢化玻璃门，两层LOW-E离线镀膜设计，实现25℃环温75% 湿度条件下无凝露，门体配备自闭门设计
| 28 | 当控制/报警传感器发生故障时，压缩机按固定开停周期规律运行，确保物品存储安全。
| 29 | 采用自蒸发式冷凝水处理方式，免除人工处理冷凝水的烦恼。
| 30 | 门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行。
| 31 | 标配1个测试孔，方便测试箱内温度。
| 32 | 报警信息一目了然：取消传统代码报警，指示灯与文字进行对应报警，客户对报警信息一目了然。
| 33 | ▲产品具备医疗器械注册证
| 34 | 配置：
| 35 | 主机5台
| 36 | 1.2 其它：
| 37 | 维保年限≥3年
| 38 | 配件维保过后只收成本费
| 39 | 维保年限过后维保费用不超过售价的10%，具体以实际谈判为准
| 40 | 二、医用冷藏箱2（≥1090L）
| 41 | 2.1 参数需求：
| 42 | ▲立式，双开玻璃门
| 43 | ▲箱内有效容积≥1090L
| 44 | 外部尺寸1395*813*1981mm 内部尺寸≥1295*585*1500mm；
| 45 | 温度控制:微电脑控制，箱内控温范围2-8℃，LED数码管显示，实时显示箱内温度，观察方便；控温精度显示精度均为0.1℃；
| 46 | 配置知名品牌压缩机与节能风机，制冷安全、高效，采用碳氢制冷剂，对环境无污染
| 47 | 制冷系统：制冷速度快，丝管式冷凝器设计，散热效果好；
| 48 | 保证箱体温度均匀度≤3℃；
| 49 | 具备高精度3路传感器设计，包括显示传感器，控制传感器，环温传感器；
| 50 | 温度显示：感温探头置于甘油感温盒内，可选择检测温度或者仿生温度；
| 51 | 门体结构：门体双层钢化玻璃，采用电极式加热防凝露设计，32℃环温85%湿度下门体无凝露，箱内物品清晰可见；门体具有自关门设计，防止开门后忘记关门；
| 52 | 安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警、灯光闪烁、远程报警三种报警方式，可实现高低温报警、传感器故障报警、断电报警、电池电量低报警、开门报警、环温高报警；
| 53 | 数据存储：具备数据存储模块，每6分钟记录一次数据，可通过前置的USB接口读取，插入U盘导出冰箱使用期间所有数据，数据可导出图表格式，温度数据可存储十年，实现温度数据的可追溯性；
| 54 | 数据打印：具备针式温度记录打印机，可实现实时打印、定时打印，并有追溯打印功能，打印数据信息可储存一年；
| 55 | 物联通讯：具备RS485，可实现多台设备组网，随时监控设备运行状态；
| 56 | 温度监控：配有2个测试孔，方便接入各式设备，对箱内温度进行监测；
| 57 | 噪音低于43分贝
| 58 | 内设LED照明灯，高亮节能，柜内试剂一目了然；
| 59 | 配备4个万向脚轮、2个止动底脚，便于移动且固定方便
| 60 | 冷凝蒸发：冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水
| 61 | 断电报警：配备大容量电池，满足产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少24小时；
| 62 | 门体带暗锁，安全可保障；
| 63 | 产品配备宽电压带，适合220-240电压下使用，配置滤波器，防止电网冲击，运行可靠，配备可插拔电源线
| 64 | ▲具有医疗器械注册证；
| 65 | 2.2 配置：
| 66 | 主机 5台
| 67 | 显示板 5*1个
| 68 | 电脑板 5*1个
| 69 | LED灯 5*1个
| 70 | 搁架 5*10=20个
| 71 | 配套打印机 1台
| 72 | 2.3 其他：
| 73 | 维保年限≥3年
| 74 | 配件维保过后只收成本费
| 75 | 维保年限过后维保费用不超过售价的10%，具体以实际谈判为准
补充参数及配置 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 76 |  | 产品参数 | 备注
77
78

## Sheet2
1、立式，双开玻璃门 | 立式，双开玻璃门
2、有效容积：1058L | 有效容积：1058L
3、外形尺寸（mm)(宽×深×高): 1225x771x1987 | 外形尺寸（mm)(宽×深×高): 1225x771x1987
4、内部尺寸（mm)(宽×深×高): 1135x655x1543 | 内部尺寸（mm)(宽×深×高): 1135x655x1543
5、毛重(Kg)/净重(Kg) :230/180 | 毛重(Kg)/净重(Kg) :230/180
6、箱体左右侧板采用预涂钢板。 | 箱体左右侧板采用预涂钢板。
7、内胆采用喷涂镀锌板，耐腐蚀。 | 内胆采用喷涂镀锌板，耐腐蚀。
8、采用新一代LBA＋无氟聚氨酯发泡技术，整体箱体绿色环保。 | 采用新一代LBA＋无氟聚氨酯发泡技术，整体箱体绿色环保。
9、箱内配置LED照明灯，高亮节能，柜内试剂一目了然。 | 箱内配置LED照明灯，高亮节能，柜内试剂一目了然。
10、配置知名品牌压缩机与节能风机，制冷安全、高效，采用碳氢制冷剂，对环境无污染 | 配置知名品牌压缩机与节能风机，制冷安全、高效，采用碳氢制冷剂，对环境无污染
11、门体自带暗锁，确保样本存储安全。 | 门体自带暗锁，确保样本存储安全。
12、配置5个万向脚轮和2个支脚，移动固定方便 | 配置5个万向脚轮和2个支脚，移动固定方便
13、LED数码管显示，实时显示箱内温度，控温范围2-8℃，观察方便，显示精度0.1℃。 | LED数码管显示，实时显示箱内温度，控温范围2-8℃，观察方便，显示精度0.1℃。
14、产品采用高密度钢丝浸塑搁架，多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间，出厂标配10个搁架+2个筐篮，数量可根据用户需求增加。 | 产品采用高密度钢丝浸塑搁架，多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间，出厂标配10个搁架+2个筐篮，数量可根据用户需求增加。
15、采用翅片式蒸发器和翅片式冷凝器，具备电加热化霜技术，化霜更高效，彻底 | 采用翅片式蒸发器和翅片式冷凝器，具备电加热化霜技术，化霜更高效，彻底
16、微电脑温控技术：采用高精度4路传感器设计，包括控制传感器、化霜传感器、箱内上部温度传感器、箱内下部温度传感器。 | 微电脑温控技术：采用高精度4路传感器设计，包括控制传感器、化霜传感器、箱内上部温度传感器、箱内下部温度传感器。
17、大风机和分层送风技术，确保温度均匀性≤0.6℃，波动度≤2.7℃（提供省级及以上医疗器械质量检测机构出具的检验报告证明）。 | 大风机和分层送风技术，确保温度均匀性≤0.6℃，波动度≤2.7℃
18、产品整体降噪处理，整机运行时，噪音值不超过46.7db（A），整体噪音低 | 产品整体降噪处理，整机运行时，噪音值不超过46.7db（A），整体噪音低
19、产品整体能耗≤2.3kw·h/24h（提供省级及上医疗器械质量检测机构出具的检验报告证明）。 | 产品整体能耗≤2.3kw·h/24h
20、产品具备多重报警功能，其中包括高低温报警，开门报警，传感器故障报警，断电报警，电池电量低报警。 | 产品具备多重报警功能，其中包括高低温报警，开门报警，传感器故障报警，断电报警，电池电量低报警。
21、声音蜂鸣、灯光闪烁，标配远程报警等报警方式。 | 声音蜂鸣、灯光闪烁，标配远程报警等报警方式。
22、配置大容量后备电池，满足断电后产品箱内实时温度，持续时间至少24小时。 | 配置大容量后备电池，满足断电后产品箱内实时温度，持续时间至少24小时。
23、标配USB数据接口，可自由调整数据记录时间，可通过前置USB数据接口读取数据，插入U盘后可导出使用期间所有数据，数据以表格形式呈现，温度数据可存储十年，实现温度数据的可追溯性，配置后备电池，可提供不少于24小时显示及报警功能。 | 标配USB数据接口，可自由调整数据记录时间，可通过前置USB数据接口读取数据，插入U盘后可导出使用期间所有数据，数据以表格形式呈现，温度数据可存储十年，实现温度数据的可追溯性，配置后备电池，可提供不少于24小时显示及报警功能。
24、标配5V冷链供电系统，RS485，WIFI连接等多种接口，帮助客户实现多样化数据通讯。 | 标配5V冷链供电系统，RS485，WIFI连接等多种接口，帮助客户实现多样化数据通讯。
25、门体采用三层钢化玻璃门，两层LOW-E离线镀膜设计，实现25℃环温75% 湿度条件下无凝露，门体配备自闭门设计 | 门体采用三层钢化玻璃门，两层LOW-E离线镀膜设计，实现25℃环温75% 湿度条件下无凝露，门体配备自闭门设计
26、当控制/报警传感器发生故障时，压缩机按固定开停周期规律运行，确保物品存储安全。 | 当控制/报警传感器发生故障时，压缩机按固定开停周期规律运行，确保物品存储安全。
27、采用自蒸发式冷凝水处理方式，免除人工处理冷凝水的烦恼。 | 采用自蒸发式冷凝水处理方式，免除人工处理冷凝水的烦恼。
28、门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行。 | 门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行。
29、标配1个测试孔，方便测试箱内温度。 | 标配1个测试孔，方便测试箱内温度。
30、报警信息一目了然：取消传统代码报警，指示灯与文字进行对应报警，客户对报警信息一目了然。 | 报警信息一目了然：取消传统代码报警，指示灯与文字进行对应报警，客户对报警信息一目了然。
31、产品具备医疗器械注册证 | 产品具备医疗器械注册证