## Sheet1
体外高频热疗机参数及配置情况表
参数 | 序号 | 详细项目（▲代表实质性需求） | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能)
| 1 | 一 、主要技术指标：
| 2 | 1. 最大输出功率：1000W±20%；
| 3 | 2. 额定工作频率：13.56MHz±2%；
| 4 | 3. 工作电源：AC220V 50Hz；
| 5 | 4. 输入功率：≤2500VA；
| 6 | 5. 应用软件：
| 7 | 5.1 Windows视窗界面；
| 8 | 5.2 功率实时曲线；
| 9 | 5.3 温度实时曲线；
| 10 | 5.4 ≥2万份病例存储；
| 11 | 5.5 时间设定功能；
| 12 | 5.6 数据库病历可导出为EXCEL电子表格文档，具有热疗谈话记录报告输出、热疗申请单输出、病历查找功能、数据库备份和修复功能。完善的系统功能，便于科研和教学；支持打印功能。
| 13 | 6. 治疗时间：1～120min范围内连续可调，步距1min，精度为≤±5s；
| 14 | 7. 测温系统要求：
| 15 | 7.1具有光纤温度传感器的实时测温单元；
| 16 | 7.2 温度传感器≥5路；
| 17 | 7.3应可连续实时测量温度；
| 18 | 7.4 温度数据显示范围30℃-45℃；
| 19 | 7.5 测温精度≤±0.3℃。
| 20 | 8. 治疗主机可前后移动≥160mm；
| 21 | 9. 全自动升降臂，可控式电极板，上极板行程≥160mm，下极板行程≥25mm；
| 22 | 10. 全电控治疗床，床面行程≥500mm，可以对病人全方位治疗；
| 23 | 11. 过流保护，并有红色警示灯；
| 24 | 12. 具有大、中、小三种型号的极板供选择。
| 25 | 二、配置：
| 26 | 工控主机 1台
| 27 | 配套显示器+打印机 1套
| 28 | 配套控制软件 1套
| 29 | 高频主机 1套
| 30 | 配套电动床面 1张
| 31 | 配套升降臂 1套
| 32 | 三、其它：
| 33 | 维保年限≥3年
| 34 | 配件维保过后只收成本费
| 35 | 维保年限过后维保费用不超过售价的10%，具体以实际谈判为准
补充参数及配置 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 36 |  | 产品参数 | 备注
37
38