## Sheet1
医用防褥疮气垫参数及配置情况表
参数 | 序号 | 详细项目（▲代表实质性需求） | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能)
| 1 | 一、主机
| 2 | 1.流量：每分钟≥8升，以支撑床垫&人体重量。
| 3 | 2.压力调整功能：低压值≤30mmHg，高压值≤80mmHg，可根据患者体重调整压力值。
| 4 | 3.静态功能：单管不交替，透过较大的接触面积，有效分散身体的压力。
| 5 | 4.波动交替功能：交替周期≤15分钟，持续性且规律地充气泄气交替，模拟自然状况的睡眠律动并同时刺激血液循环，有效避免长时间的组织受压迫而产生局部缺血的状况。
| 6 | 5.报警提示：主机或床垫低压时机器会低压报警提示；产品断电或停电时机器会断电报警提示；主机或床垫故障时，警示灯和警示铃会提醒护理人员，提前叫修。具备报警静音功能，暂时将警报音的声音取消。低压报警若3分钟后，状况尚未解除，警报音会自动恢复。
| 7 | 6.工作时间声音≤40分贝
| 8 | 7.主机进液防护：外壳对有害进液防护程度：IP21
| 9 | 二、床垫
| 10 | 1. 尺寸：长200cm x宽 90cm x 高13cm。
| 11 | 2.最大载重≥180kg
| 12 | 3.CPR功能：旋钮式CPR泄气装置
| 13 | 4.矩形管：单管为TPU矩形管设计，含上下双钉扣及固定带，可提供较大的接触面积，有效吸收且分散单点接触压力的同时，提供更稳定舒适的支撑。
| 14 | 5.激光喷孔：3-11管单管上，具有激光喷气孔，可带走接触面湿热气，保持干燥清爽达到微气候控制，局部达到辅助治疗效果。
| 15 | 6.银离子床罩：拉链式银离子双向PU弹性布，抗菌防霉，隔绝外在脏亏，防止渗液流入，可完全拆卸及清洗，可降低交叉感染的风险。(1)通过生物兼容性测试；(2)通过皮肤刺激测试；(3)通过致敏感测试；(4)通过防火测试；
| 16 | 7.电源线收线带：床垫侧边有电源线收线带，用于固定电源线以防止电源线直接放在地上产生挤压或磨损。
| 17 | 8.易换式抗菌过滤棉：有效过滤空气中的脏污，具有抗菌功能。
| 18 | 9.使用年限≥10年
| 19 | 三、其它：
| 20 | 1.维保年限≥3年
| 21 | 2.配件维保过后只收成本费
| 22 | 3.维保年限过后维保费用不超过售价的10%，具体以实际谈判为准
补充参数及配置 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 23 |  | 产品参数 | 备注
24
25