## Sheet1
超低温离心机等设备参数及配置情况表
参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能)
| 1 | 总概况：本项目包含超低温离心机1台、生物安全柜2台、制冰机1台
| 2 | 一、主要技术规格及系统参数
| 3 | （一）超低温离心机1台
| 4 | 1.工作条件
| 5 | 1.1 电源：AC220V±22V，50Hz，10A；
| 6 | 1.2 工作环境相对湿度≤85%；
| 7 | 1.3 工作环境温度：5-35℃；
| 8 | 2.最高转速≥5000r/min，转速精度≤±30r/min；最大相对离心力≥4030xg，可以直接设置离心力或转速，能以1或10或100三种步进任意选取一种递增；
| 9 | 3.最大容量：≥24×10ml；
| 10 | 4.定时范围：1s～99min59s ，噪音≤60dB
| 11 | 5.温度设置范围：-20℃～+40℃，温度控制精度±2℃；
| 12 | 6.加/减速曲线：10档加速曲线、11档减速曲线，可根据实验需求，自定义升速、降速时间，使分离效果达到最佳状态；
| 13 | 7.具备吸盘机脚，能使离心机固定于放置面，安全可靠。
| 14 | 8.安全性能：具有超温、超速、门锁保护等保护功能。
| 15 | 9.控制系统
| 16 | 9.1 5寸高清触摸屏控制（可戴手套直接操作），设置参数与运行参数同屏显示
| 17 | 9.2 可以设置不少于100组程序，并可对每组程序进行简易命名。可选中≥5组程序，实现阶梯离心，使实验可以多元化、多步骤一次执行。
| 18 | 10.全封闭旋转式压缩机。
| 19 | 11.双层机构，外形尺寸不超过360*450*400mm，重量≤47kg；
| 20 | 12.配置要求
| 21 | 12.1 主机 1台
| 22 | 12.2 水平转子24个（要求24*5ml(采血管)，最高转速≥4500r/min，最大相对离心力3080xg）
| 23 | （二）生物安全柜2台
| 24 | 1、类别：气流30%排放，70%循环。
| 25 | 2、 安全柜箱体为SUS304静电喷涂，圆弧角(R10)内胆整张不锈钢钢板一体成型，四面双层结构使工作区在负压通道包围之下始终处于负压状态,确保无污染泄漏。
| 26 | 3、 整体可移动不锈钢工作台面和容量>4000ml的集液槽，下设排污阀门，方便收集泼贱液体和清洗消毒。
| 27 | 4、 滑动前窗具有卷簧悬挂系统，使用6mm厚度的安全玻璃。
| 28 | 5、 移门玻璃可进行全幅清洁。
| 29 | 6、 防泄漏安全测试：a、柜体防泄漏:保持安全柜内气压在500Pa±10%条件下,柜体无任何泄漏 。b、送排风高效过滤器防泄漏：可扫描检测过滤器在任何点的漏过率不大于0.01%;不可扫描检测过滤器在任何点的漏过率不大于0.005%。
| 30 | 7、 电机风机系统:采用CAV恒风量技术与恒压气流稳定系统。
| 31 | 8、 双重模式可选：模式①安全值机模式，当移窗全部关闭3秒后，安全柜风机进入30%的节能模式下低速运行，降低运行功耗；模式②快速关机模式，当移窗全部关闭3秒后，风机即可关闭运行。
| 32 | 9、 具有断电记忆保护功能，当外网失电恢复后，安全柜可快速进入安全运行模式。
| 33 | 10、 工作区内设有污水排放控制阀、左右各一个超载保护功能的防水插座 。
| 34 | 11、 工作窗口吸入风速：≥0.53m/ｓ，工作区流入风速≥0.33m/ｓ，采用无阻碍回风技术，压差传感器实时监控吸入风速与流入风速，具有偏离标准值报警功能。
| 35 | 12、在送风和排风系统都设有“阻泄露”技术的ULPA过滤器，确保达到洁净度ISO4（10级）。
| 36 | 13、人员防护：A，撞击式采样器的菌落总数≤10CFU./次；B，狭缝式采样器的菌落总数≤5CFU./次; C受试产品防护,≤5CFU./次; D,菌落总数≤2CFU./次。
| 37 | 14、送、排风高效过滤对0.12um的尘埃颗粒捕集效率99.9995%，高分子自流体定型无接缝闭孔密封形式，保证过滤器密封的完整性。
| 38 | 15、送风过滤器送风形式采用倾斜式，工作区洁净下降气流有效出风面积提高不低于7%
| 39 | 16、外形尺寸：W1500 mm *D795 mm *H2050mm，工作区尺寸：W1304 mm*D630 mm*H630 mm。
| 40 | 17、配备多重安全报警系统：a、过滤器阻塞报警 b、送风机过载报警c、工作前窗开启上下限位报警(与照明控制联动。
| 41 | 18、噪音:≤65dBA，照度≥1000LUX。
| 42 | 19、设备开机具有预热自净功能（1-99分钟可调），并显示排风口和送风口的压差，手动关机具有延时关闭功能（1-99分钟可调）。
| 43 | 20、采用7寸触控屏，实时显示安全柜运行状态，以及流入风速，下降风速，随时查询设备信息以及提供修护保养信息，
| 44 | 21、内置多种运行模式供用户选择，包括启停模式、紫外灯运行方式等，内置时钟、秒表、倒计时功能。
| 45 | 22、三级密码管理，有效管控安全柜的正确使用，内置RS485信号接口，方便功能扩展。
| 46 | （三）制冰机1台
| 47 | 1、制冰量(kg/24h)：20
| 48 | 2、储冰量(kg)：10
| 49 | 3、冷凝方式：风冷
| 50 | 4、耗水量(L/H)：≤0.8
| 51 | 5、压缩机/制冷剂：进口无氟/R134a
| 52 | 6、箱体外壳：不锈钢
| 53 | 7、输入功率(W)：180
| 54 | 8、箱体外形尺寸(长×宽×高)(mm)：300×493×547
| 55 | 9、净重(Kg)：32
| 56 | 10、毛重Kg)：36
| 57 | 11、冰 型：不规则的细小颗粒状的雪花碎冰
| 58 | 12、为全自动
| 59 | 二、其它：
| 60 | ▲维保年限≥3年
| 61 | ▲配件维保过后只收成本费
| 62 | ▲服务年限过后维保费用不超过售价的10%，具体以实际谈判为准
补充参数及配置 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 63 |  | 产品参数 | 备注
64
65
66
67
68