## Sheet1
心电监护仪参数及配置情况表
参数 | 序号 | 详细项目（▲代表实质性需求） | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能)
| 1 | 一、主要技术规格及系统参数
| 2 | 1：整机要求：
1.1、模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽，可支持IBP，CO2，AG等任意参数模块的即插即用快速扩展临床应用。
1.2、整机无风扇设计，防水等级IPX1或更高。
1.3、≥10英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥8通道波形显示。
1.4、屏幕采用电容屏非电阻屏。
1.5、显示屏可支持亮度自动调节功能。
1.6、屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。
1.7、可支持遥控器无线远程操作监护仪。
1.8、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。锂电池支持监护仪工作时间≥4小时。
1.9、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。
1.10、监护仪主机工作大气压环境范围：57.0~107.4kPa。
1.11、监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。
1.12、监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。
1.13、监护仪主机（非辅助插件箱）每个槽位均具备插件模块红外通讯接口以及金属硬件通讯接口（非供电接口），保证模块通讯速率及稳定性.
1.14、监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种，在厂家手册中清晰列举消毒剂的种类
2：监测参数：
2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，有创血压，血氧饱和度，脉搏。
2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。
2.3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证。
2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。
2.5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示。
| 3 | 2.6、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。
| 4 | 2.7、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。
| 5 | 2.8、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。
| 6 | 2.9、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。
| 7 | 2.10、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。
| 8 | 2.11、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。
| 9 | 2.12、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。
| 10 | 2.13、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。
| 11 | 2.14、提供辅助静脉穿刺功能。
| 12 | 2.15、支持升级移动监护功能，医用级穿戴传感器，可监测心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和体温，并支持非生理参数监测，如运动时间、夜间静息时间和疼痛评分，监测数据通过无线发送至监护仪。
| 13 | 2.15、支持升级和除颤监护仪一起连进中心监护系统。
| 14 | 2.16、支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析
| 15 | 2.17、提供呼吸测量，适用于成人、小儿和新生儿。呼吸测量范围：0-200 rpm
| 16 | 2.18、具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态
| 17 | 2.19、具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别
| 18 | 3：系统功能：
| 19 | 3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。
| 20 | 3.2、支持肾功能计算功能。
| 21 | 3.3、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。
| 22 | 3.4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾。
| 23 | 3.5、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。
| 24 | 3.6、≥1000组NIBP测量结果。
| 25 | 3.7、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。
| 26 | 3.8、支持48小时全息波形的存储与回顾功能。
| 27 | 3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。
| 28 | 3.10、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。
| 29 | 3.11、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。
| 30 | 3.12、可升级配置临床评分系统，如MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能。
| 31 | 3.13、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。
| 32 | 3.14、提供计时器功能，界面区提供设置≥3个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。
| 33 | 3.15、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。
| 34 | 3.16、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。
| 35 | 二、配置清单（单台配置）
| 36 | 监护仪主机1台
| 37 | 心电导联线（3/5导）1套
| 38 | 一次性心电电极（5片装）1套
| 39 | 血氧探头主电缆1根
| 40 | 手指血氧探头1个
| 41 | 无创压外接导气管1个
| 42 | 成人袖套成品1个
| 43 | 三芯电源线1个
| 44 | 有创血压模块1个
| 45 | 锂电池1个
| 46 | 三、其它：
| 47 | ▲维保年限≥3年
| 48 | ▲配件维保过后只收成本费
| 49 | ▲服务年限过后维保费用不超过售价的10%，具体以实际谈判为准
补充参数及配置 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 50 |  | 产品参数 | 备注
51
52
53
54
55