## 参数调研清单
电子上消化道内窥镜参数调研清单
参数需求 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写所提供产品相应功能) | 指标性参数（根据所投产品指标填写，可自行调整）
| 1 | 治疗型电子上消化道内窥镜
| 2 | 观察方向0°(直视)
| 3 | 视野角度≥140°
| 4 | 观察景深：2～100mm
| 5 | ▲头端部外径：Ф≤9.9mm
| 6 | 插入部最大外径：Ф≤9.9mm
| 7 | 有效长度≥1100mm
| 8 | 全长≥1400mm
| 9 | ▲弯曲角度：上：≥210°、下：≥160°、左：≥100°、右：≥100°；
| 10 | ▲钳道直径：Ф≥3.2mm
| 11 | 图像传感器：CMOS图像传感器
| 12 | ▲副送水：具备副送水功能方便医生操作
| 13 | 兼容高频治疗设备：可兼容高频电刀治疗设备
| 14 | 防水功能：镜子全防水设计，无需防水盖。且插头杆部无电气接点，避免意外浸泡的进水及电气接点被洗消液腐蚀的风险。
| 15 | ▲特殊光：具备LCI、BLI，或其他同类更优技术
| 16 | ▲适用于我院在用VP-7000型内镜主机
配置需求 | 序号 | 详细项目 | 配置数量 | 备注(可根据实际产品自行补充)
| 1 | 电子上消化内窥镜（治疗型） | 1
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 序号 | 详细项目 | 产品参数 | 备注
针对本项目采购需求内容的优化建议