## 参数调研清单
急诊PCI专用胸腔按压机参数调研清单
参数需求 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写所提供产品相应功能) | 指标性参数（根据所投产品指标填写，可自行调整）
| 1 | 性能要求
| 1.1 | 按压器采用高分子材料制造，可透X光射线，不影响造影成像。
| 1.2 | 包裹胸腔的按压固定带无硬背版，不造成透视床晃动，不影响造影成像稳定性。
| 1.3 | 按压频率：100-120次/分钟连续可调，调整步长：1次/分钟，误差：≤1次/分钟。
| 1.4 | 按压深度：在5-6厘米范围内，误差：≤±2mm。
| 1.5 | 按压释放比：30%～70%可调，误差：≤±5%。
| 1.6 | 按压模式：连续模式和 30:2。
| 1.7 | 防电击的程度分类：防除颤 CF 型应用部分。
| 1.8 | 数据储存：可储存按压质量数据。
| 1.9 | 具有心肺复苏质量分析统计功能，满足临床教学和科研需求。
| 1.1 | 用户访问控制：符合国家通信管理规范，输入正确的访问密码，才能导出按压数据
| 1.11 | 主机使用年限≥8年
| 2 | 功能要求
| 2.1 | 基本指标
| 2.1.1 | 按压技术：采用结合胸泵机制和心泵机制、模拟心脏搏动原理的心肺复苏技术，能比徒手CPR更高效率地改善血流动力学效应，减少复苏过程引起的损伤。
| 2.1.2 | 按压频率：默认按压频率＞100次/分钟。
| 2.1.3 | 按压频率可调范围：100-120次/分钟范围内连续实时可调，调节步进幅度为1次/分钟。
| 2.1.4 | 按压频率精度：100-120次/分钟范围内，允许误差≤±1次/分钟。
| 2.1.5 | 按压深度：默认按压深度＞5厘米。
| 2.1.6 | 按压深度精度：按压深度允许误差≤±0.2厘米。
| 2.1.7 | 按压释放比: 默认设置50%±5%，可在30%～70%范围内连续可调，并可一键恢复默认设置。
| 2.1.8 | 工作模式：30:2、连续按压。
| 2.2 | 导管室适用性指标：
| 2.2.1 | 按压器采用特种高分子材料，可透X光射线，不影响造影成像。
| 2.2.2 | 按压器内部无金属设计，无需刻意找角度，全角度清晰显影。
| 2.2.3 | 按压器重量≤1kg。
| 2.2.4 | 按压器高度≤12cm，不影响C臂旋转，对操作者实施治疗影响更小。
| 2.2.5 | 按压器采用绑带式固定，无背板，不影响射线的穿透与接收。
| 2.2.6 | 无需硬质背板支撑，不受软床垫影响。
| 2.2.7 | 按压器和主机分离，保护医护人员调节参数时手部不受辐射。
| 2.3 | 安全可靠性：
| 2.3.1 | 单块电池供电时间：≥4小时。
| 2.3.2 | 锂电池：可充电锂电池，用户自主充放电不少于300次。
| 2.3.3 | 外部交流电源：可接220V交流电工作，支持热插拔，无需中断按压。
| 2.3.4 | 防电击保护等级：防除颤CF型。
| 2.3.5 | 按压器IP等级:≥IP54。
| 2.3.6 | 复苏数据化：
| 2.3.7 | 显示屏：具有不小于7寸触摸显示屏。
| 2.3.8 | 监测参数：至少监测按压深度、按压频率、按压释放比、中断时间、按压时间，并可实时统计CCF。
| 2.3.9 | 数据导出：主机具有蓝牙和WiFi功能，也可通过USB数据线进行数据导出至CPR数据分析软件。
| 2.3.10 | 按压数据具备访问控制要求：更高的网络安全性，保护数据安全
配置需求 | 序号 | 详细项目 | 配置数量 | 备注(可根据实际产品自行补充)
| 1 | 主机 | 1台
| 2 | 按压器 | 1个
| 3 | 固定绑带 | 3个
| 4 | 按压器护套 | 1个
| 5 | 按压头护套 | 1个
| 6 | 其他标准随机配套附件 | 1套
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 序号 | 详细项目 | 产品参数 | 备注
针对本项目采购需求内容的优化建议