## Sheet1
荧光显微镜参数及配置情况表
参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能)
| 1 | 一、主要技术规格及系统参数
| 2 | 1、，可作明场（BF）、荧光观察方式的观察。
| 3 | 2、光学系统：采用无限远校正光学系统，齐焦距离≤45mm
| 4 | 3、调焦：载物台垂直移动，行程不小于 25mm，带聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调，最小调节精度≤1 微米
| 5 | 4、照明装置：内置透射光柯勒照明器，长效白光 LED 光源
| 6 | 5、物镜转盘： 5 孔编码型物镜转盘，具有光强管理（LIM）功能，能够在转换不同物镜时，根据预设光强进行自动光亮度调节。
| 7 | 6、观察镜筒：宽视野三目观察筒，屈光度可调，倾角 30 度，瞳间距调节范围 50-76mm
| 8 | 7、物镜：
| 9 | 4X 万能平场半复消色差物镜, NA ≥0.13, 工作距离≥17mm
| 10 | 10X 万能平场半复消色差物镜, NA≥ 0.3, 工作距离≥10mm
| 11 | 40X 万能平场半复消色差物镜, NA≥ 0.75, 工作距离≥0.51mm
| 12 | 100X 万能平场半复消色差油浸物镜, NA≥ 1.3, 工作距离≥0.2mm
| 13 | 8、目镜：高眼点屈光度可调10 倍超宽视场目镜，视场数 F.N≥26，目镜外壳有相关数字标明.。
| 14 | 9、载物台：右手低位驱动载物台，带有旋转装置和扭矩调节装置，高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。
| 15 | 10、聚光镜：阿贝聚光镜，适合 4-100X 物镜，N.A.≥1.1
| 16 | 11、落射荧光照明/激发一体装置：1.44 ±2英寸液晶显示屏，荧光通道独立显示；通道标识按键，电动智能控制，自动开启；亮度可调节和强度柱状显示，具有光强记忆；一键旋钮控制，一键操控所有功能；可自定义开机语，可选配电脑软件控制多通道荧光叠加功能；配置 4 个独门通道，3 组独立荧光激发滤片组。
| 17 | 12、3 通道 LED 荧光通道激发组： DAPI 激发组：EX365/40nm,BS410nm,EM473/30nm； FITC 激发组：EX470/30nm,BS490nm,EM525/20nm； TRITC 激发组：EX543/20nm,BS560nm,EM585/20nm；
| 18 | 12、激发光源：大功率 LED 光源，复合均匀聚光，寿命≥30000 小时，即 开即用，无需预热
| 19 | 13、相机需求
| 20 | 1） 相机类型：彩色 CMOS 相机，全局快门
| 21 | 2）物理像素≥1200 万
| 22 | 3）制冷系统：Peltier 制冷（大约室温-10 度）
| 23 | 4）最大图像分辨率≥4915 万像素（8192 X 6000）
| 24 | 5）实时预览帧速≥60 fps（在 1920 × 1200 分辨率下）
| 25 | 6）可采集的波长范围：400-1000nm
| 26 | 7）支持 IR 截止滤镜手动切换进出光路
| 27 | 8）像素融合：2x2
| 28 | 9）相机接口：C 接口
| 29 | 10）图像文件格式：原厂软件支持的文件格式，TIFF，JPEG 等
| 30 | 11）位置导航：可低倍扫描组织全景图，并针对感兴趣区域采集高倍高分率显微图像，并将低倍全景图和高倍高分率图像保存在一起。
| 31 | 9）支持明场和荧光的实时手动拼接大图
| 32 | 10）支持 AI 自动识别显微观察方法（明场、荧光、相差、微分干涉和偏光），自动获取最佳拍摄条件参数。
| 33 | 14、显微图像控制及分析软件
| 34 | 1）采集图像：支持多种型号专业 CCD，支持 TWAIN 接口，界面直观，操作容易
| 35 | 2）对图像中的直线显示线上灰度强度变化，从而反映图像中的变化特性；
| 36 | 3）在图像上添加注释、箭头等功能，可以方便的表示图像中的重点关注部位；
| 37 | 4）调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，并可以单独调节 RGB各通道的亮度，方便地对图像添加伪彩色、改变色彩模式以及色阶位数等功能，可以改变图像分辨率、旋转图像等各种操作，支持反转、低通、高通、锐化等滤镜，使图像关注点和各荧光通道获得最佳的显示效果；
| 38 | 5）对单荧光通道图片做色彩合成，方便显示多染标本的图像；
| 39 | 6）合成透射光和荧光通道图像，显示荧光在细胞上的定位图像；
| 40 | 7）方便的输入硬件信息即可实现添加标尺功能，从而显示图像的放大比例关系；
| 41 | 8）可以做离线白平衡、市场平整度以及背景校正等处理，便于后期图像处理；
| 42 | 9）可以对多幅视野相邻的图像做大图拼接，轻松获取高分辨率大视野图像；
| 43 | 10）可以测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数，并把测量结果输出到 EXCEL，并于后期分析处理；
| 44 | 11）可以从之前软件获取的图像中再次调入设备和采集参数的信息，以便重复用相同的参数进行成像；
| 45 | 12）手动计数功能，支持分组功能，数据可输出到 Excel；
| 46 | 二、配置
| 47 | 主机1台
| 48 | 工作站1套
| 49 | 三、其它：
| 50 | ▲维保年限≥3年
| 51 | ▲配件维保过后只收成本费
| 52 | ▲服务年限过后维保费用不超过售价的10%，具体以实际谈判为准
补充参数及配置 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 53 |  | 产品参数 | 备注
54
55
56
57
58