## Sheet1
智能图像工作站参数及配置情况表
参数 | 序号 | 详细项目（▲代表实质性需求，★代表重要参数） | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能)
| 1 | 一、主要技术规格及系统参数
| 2 | 1、用于如EB、SYBR Safe、Gel Red/Green、AIE-Gelgreen等染色的核酸凝胶成像；
| 3 | 2、用于考马斯亮蓝染色、银染等蛋白凝胶的成像；
| 4 | 3、用于培养皿菌落的成像并实现计数功能；
| 5 | 4、用于Western blot、Southern blot、Northern blot、Dot blot等印迹膜的高灵敏检测成像；
| 6 | 5、用于多通道荧光样本的成像，如Alexa Fluor488、Cy3、Cy5、IRDye 680、IRDye 800、Cy7、Alexa Fluor 790等染色的膜或凝胶；
| 7 | 6、用于动植物活体样本的发光和荧光成像检测。
| 8 | 7、制冷CCD相机需求
| 9 | 7.1 灰度值：≥16 bit
| 10 | 7.2 分辨率：≥2688×2200
| 11 | 7.3 像素尺寸：≥4.54μm×4.54μm
| 12 | 7.4 动态范围：＞4.8 OD
| 13 | 7.5 制冷温度：≤-55℃
| 14 | 7.6 暗电流：≤0.00017e-/pixel/s@-20℃
| 15 | 7.7 像素合并：1×1, 2×2, 4×4, 8×8, 12×12, 16×16, 24×24
| 16 | 7.8 QE：≥75%@600nm
| 17 | 8.暗箱
| 18 | 8.1 全新设计暗箱，带有11.6英寸Windows平板电脑，分辨率：1920×1080，全触控操作
| 19 | 8.2 全自动进出样品台（内部双层可调节），红外感应式开关，无需手动触碰。
| 20 | 8.3 电容式触控电源开关集成在LOGO内，带有呼吸灯效果，可根据设备状态显示不同效果，实现仪器运行状态的实时监控。
| 21 | 8.4 样品台配备470nm蓝光LED透射光源，数量≥210颗。
| 22 | 8.5 五色LED荧光光源（蓝465nm，绿535nm，红605nm，近红外675nm，近红外745nm），能量3档可调，满足各种荧光及近红外双色荧光成像应用
| 23 | 8.6 全自动6位滤光片轮，配备540nm，600nm，680nm，740nm，820nm五块发射滤光片，可一键自动切换
| 24 | 8.7 滤光片透过率≥95%，截至深度：≥OD7
| 25 | 8.8 配备透射白光板，可用于考染或银染的蛋白胶，胶卷或膜成像
| 26 | 8.9切胶防护板可过滤＞99.9% UV/蓝光辐射，压感式开关自动控制光源启动，无需手动。
| 27 | 8.10成像视野：≥18cm×15cm
| 28 | 9.软件
| 29 | 9.1 系统软件包括图像获取软件以及图像分析软件。
| 30 | 9.2 软件支持中英文双语操作。
| 31 | 9.3 图像获取软件可自动聚焦，无需手动，可实现一键拍照。
| 32 | 9.4 图像获取软件具有单张自动曝光功能，根据样品发光强度自动选择合适的曝光时间。
| 33 | 9.5 图像获取软件具有累积曝光和多张曝光功能，可根据实验需求自由选择。
| 34 | 9.6 图像获取软件支持过曝提示功能，在拍摄结果中显示过曝像素，保证定量精确。
| 35 | 9.7 图像获取软件支持正反色显示功能，可根据需要进行切换。
| 36 | 9.8可自动添加伪彩，自动叠加荧光图像，使多色荧光图像显示在同一张图片上。
| 37 | 9.9软件自带活体成像模块，方便进行动植物活体样本的拍摄与分析
| 38 | 9.10 图像分析软件可识别加载原始数据，而非图片格式文件，保留更多细节，分析更加准确。
| 39 | 9.11 图像分析软件可对图像进行裁剪、旋转，添加箭头、文字等操作。
| 40 | 9.12 图像分析软件具有三步式泳道及条带分析功能，可以快速计算蛋白质和核酸的分子量及质量。
| 41 | 9.13 图像分析软件可手动或自动定义特殊感兴趣区域（ROIs），并进行灰度分析。
| 42 | 9.14 图像分析软件具有斑点计数功能，可对培养皿进行菌落计数。
| 43 | 9.15 图像分析软件具有蛋白归一化校正功能，可使用总蛋白或内参蛋白对目的蛋白进行校正，保证结果的准确性。
| 44 | 9.16 设备自动保存使用记录及使用状态，自动保存拍摄结果至本地电脑，符合GLP规范。
| 45 | 9.17 软件可实现彩色Marker拍摄功能，彩色marker和化学发光条带自动整合，查看更直观。
| 46 | 二、配置（单台配置）
| 47 | 1、主机1台；
| 48 | 2、切胶防护板1个；
| 49 | 3、白光转换板1个；
| 50 | 4、背景板1个；
| 51 | 5、多功能图像软件1套；
| 52 | 三、其它：
| 53 | ▲维保年限≥3年
| 54 | ▲配件维保过后只收成本费
| 55 | 服务年限过后维保费用不超过售价的10%，具体以实际谈判为准
补充参数及配置 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 56 |  | 产品参数 | 备注
57
58