## Sheet1
负80℃超低温冰箱等设备参数及配置情况表
参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能)
| 1 | 总概况：本项目包含负80℃超低温冰箱2台、负30℃超低温冰箱1台
| 2 | 一、主要技术规格及系统参数
| 3 | （一）负80℃超低温冰箱2台
| 4 | 1、内部容积：不小于 816升；2 英寸冻存盒的存放数量：不少于 600 个。
| 5 | 2、外部尺寸不大于（ H x D x W）：1981 x 978 x 1113 (mm) ，单位样品量储存占地最小化。
| 6 | 3、工作温度范围:-50℃∽-86℃，微电脑控制，工作温度设定点可调节。
| 7 | 4、制冷系统: 797W工业级高效压缩机层叠制冷；空载情况下，内外门全开一分钟后关闭，冰箱回温到 -75℃ 的时间不超过 21 分钟。
| 8 | 5、制冷剂为完全无氟碳氢制冷剂乙烷（R170）和丙烷 (R290) ，节能环保。
| 9 | 6、整机内置≥7个温度探头，全面监控腔体温度、环境温度、热交换器温度、蒸发器入口温度、蒸发器出口温度、一级吸气管温度、二级吸气管温度等，确保冰箱顺利运行；其中5个温度探头的数据工程师可直接导出，有助于故障原因的快速判断。
| 10 | 7、超薄保温结构设计：2.5厘米厚真空绝热板，结合环保、水发泡沫绝热材料，增强保温性能及腔体存储空间。
| 11 | 8、配四扇聚苯乙烯泡沫绝热内门，减少冷气丢失；嵌入式磁铁门闩，防止传统插销式门把的结冰情况。
| 12 | 9、具有良好的保温性能，室温20℃断电时，空载的情况下从 -80℃ 升温到 -50℃ 的时间不低于352分钟。
| 13 | 10、箱体结构：内外冷轧钢壁，高强度、耐刮擦的粉末涂层外壁。
| 14 | 11、配3块不锈钢搁板, 隔板数量可增加，可调节高度；最大承重达110KG。
| 15 | 12、四点七层电加热式密封条，有效防止门封条及周边结霜，确保最佳密封保温效果；加热器嵌入门内，确保热量不会进入样品存储区域。
| 16 | 13、工业级门铰链不易变形，确保良好的密封性。
| 17 | 14、外门配有带加热功能的自动减压阀，可在关门后迅速平衡冰箱门内外压差，方便高度密封的外门在1分钟左右的时间内再次单手轻松开启。
| 18 | 15、符合人体工程学的单手操作门把手，可锁定并可同时增加一挂锁，提高安全性。
| 19 | 16、冷凝器过滤网易拆卸，可水洗, 保护冷凝器免沾灰尘，提高制冷性能。
| 20 | 17、重型脚轮，方便移动和固定冰箱。
| 21 | 18、界面：5.6英寸电容式触摸按键屏, 清晰的数字温度显示, 面板上的图标直观显示冰箱运行健康状态、以及超温、门半开或电源故障等警报状态。
| 22 | 19、具有三位数密码保护，安全管理温度设置和报警设置，防止无关人员随意篡改。
| 23 | 20、通过控制面板，可进行运行温度和报警温度设置，温度过高警报测试功能，以及温度校准补偿功能。
| 24 | 21、控制操作面板高度：1.4至1.5米，方便查看和设置参数。
| 25 | 22、控制面板具有屏幕防水设计，可以有效防止清洁时液体进入损坏控制器。
| 26 | 23、配2个1” (25mm) 预留外接端口，可连接外部探头或仪器。
| 27 | 24、温度数据和报警信号通信端口：标配RS485,4-20 毫安输出端口及Dry Contact远程报警接口。
| 28 | 25、冰箱底部装有消声器和吸音泡沫，运行分贝不超过50.5dBA。
| 29 | 26、支持选配液态CO2和液氮后备制冷系统，可在断电和冰箱故障时启动，使样品保持-60℃以下低温。
| 30 | 27、支持选配6英寸(15.2cm)图表温度记录仪，连续记录七天温度，符合验证和法规要求。
| 31 | （二）负30℃超低温冰箱1台
| 32 | 1、有效容积≥531L，温度范围-10°C～-30°C可调节；
| 33 | 2、微电脑控制，LCD数码显示箱内温度，显示精度0.1℃；
| 34 | 3、具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、环温高报警、断电报警、门开报警；
| 35 | 4、具有多种报警方式：声音蜂鸣报警、数字闪烁报警、符号闪烁报警，远程报警接口；
| 36 | 5、多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行；
| 37 | 6、具有断电报警功能，且在产品断电后能有数字温度显示≥24小时；
| 38 | 7、采用HC环保制冷剂和制冷系统，明确制冷剂用量，制冷剂用量符合国家安全标准,可燃制冷剂不能高于150g；
| 39 | 8、根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌上要标注制冷剂的详细名称及装入量；
| 40 | 9、采用碳氢高效压缩机，更节能环保;
| 41 | 10、风机，高效制冷，使用寿命更长；
| 42 | 11、设定-30℃的特性点温度均匀性小于3℃；
| 43 | 12、立式双门结构，优化嵌入式双密封条设计，LBA整体发泡，发泡层厚度≥80mm，密封保温效果好；
| 44 | 13、内藏式蒸发器设计，金属喷粉内胆，防腐蚀，制冷快；
| 45 | 14、箱内大空间，搁架间距上下可调，便于存放不同尺寸的物品；
| 46 | 15、门锁+锁鼻一体式手把门锁设计，即可一把钥匙一把锁，又可外加挂锁，可随意配置任意挂锁，实现多人管理；
| 47 | 16、具有2个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度；
| 48 | 17、脚轮+底脚设计，便于移动和锁定；
| 49 | 18、整机输入功率≤300W，耗电量低至3.5Kwh/24h告。
| 50 | 19、稳定运行噪音小于40分贝。
| 51 | 21、工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz
| 52 | 22、外部尺寸：≤940*845*1878mm
| 53 | 23、内部尺寸：≥704*620*1230mm
| 54 | 24、配置:主机1台、电源线1根，钥匙1套，冷冻抽屉1套。
| 55 | 二、其它：
| 56 | ▲维保年限≥3年
| 57 | ▲配件维保过后只收成本费
| 58 | ▲服务年限过后维保费用不超过售价的10%，具体以实际谈判为准
补充参数及配置 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 59 |  | 产品参数 | 备注
60
61
62
63
64