## Sheet1
简要技术需求或者服务要求等响应情况表
货物名称 | 数量 | 序号 | 详细项目（▲代表实质性需求） | 产品偏离情况（无偏离、正偏离、负偏离） | 备注(若负偏离请在此栏填写设备相应功能)
医用控温仪 | 2台 | 1 | 一、主要技术规格及系统参数
|  | 2 | 1.控温方式：半导体控温系统，制冷/制热双重功能，无氟、无制冷剂，零污染，两套独立的控温模块，降温/升温速度快；
|  | 3 | 2.输出结构：双路输出，可同时连接2个控温配件或单独连接1个控温配件；
|  | 4 | 3、显示方式：7寸全智能化彩色触摸屏，中文菜单操作，清晰直观；
|  | 5 | 4.循环液体制冷设置范围：4℃～36℃，步进值0.5℃；
|  | 6 | 5.循环液体制热设置范围：30℃～40℃，步进值0.5℃；
|  | 7 | 6.体温制冷设置范围：30℃～40℃，步进值0.1℃；
|  | 8 | 7.体温制热设置范围：30℃～37℃，步进值0.1℃；
|  | 9 | 8.体温传感器（腋温/肛温）监测范围：25℃～43℃；
|  | 10 | 9.自动模式：设备将患者体温控制在设定值；
|  | 11 | 10.手动模式：设备将循环水温恒定控制在设定值；
|  | 12 | 11.进口快接装置：带自锁，插拔快速，防止液体外流喷溅；
|  | 13 | 12.制冷空载速率不小于1.5℃/min，制热空载速率不小于2.5℃/min；
|  | 14 | 13.负载最大平均速率：制冷负载最大平均速率不小于3℃/h，制热负载最大平均速率不小于1℃/h；
|  | 15 | 14.循环液体温度超过42℃时，水箱内液体不足时，体温传感器监测功能异常(检测温度不在28℃-42℃范围内)时，设备显示界面提示，并具有提示音；
|  | 16 | 15.设备通过按键设置，可在制冷和制热模式之间切换，当设备未经回温时切换，具有显示界面提示；
|  | 17 | 16.记忆功能：设备断电后自动存储上次设定参数，以供下次使用参考，一键启动；
|  | 18 | 17.蜂窝毯特点：采用TPU（聚氨酯）蜂窝状设计，增加了导热面积，水流无死角，抗菌、抗老化、柔软、耐用，具有防褥疮功能；
|  | 19 | 18.承重要求：控温毯正常工作时，毯子承重≥135kg；
|  | 20 | 19.外形：一体机，内嵌式储物箱，可存放配件，方便收纳；
|  | 21 | 二、配置清单（单台配置）
|  | 22 | 主机 1台
|  | 23 | 体温传感器 2条
|  | 24 | 导水管 2条
|  | 25 | 毯子 1条
|  | 26 | 软帽 1个
|  | 27 | 电源线 1根
|  | 44 | 三、其它：
|  | 45 | ▲维保年限≥3年
|  | 46 | ▲配件维保过后只收成本费
|  | 47 | ▲服务年限过后维保费用不超过售价的10%，具体以实际谈判为准