## Sheet1
简要技术需求或者服务要求等响应情况表
货物名称 | 数量 | 序号 | 详细项目（▲代表实质性需求） | 产品偏离情况（无偏离、正偏离、负偏离） | 备注(若负偏离请在此栏填写设备相应功能)
裂隙灯 | 1台 | 1 | 一、主要技术规格及系统参数
|  | 2 | 1.放大倍数：5X，8X，12X，20X，32X
|  | 3 | 2．目镜放大倍数 10×，超高出射点式目镜，可补偿±8D屈光不正
|  | 4 | 3.裂隙灯类型:下光源
|  | 5 | 4.视场直径：40-6mm
|  | 6 | 5.显微镜光路设计:伽利略式
|  | 7 | 6.裂隙宽度：4个档位：0.3/3.5/8/14mm；在1–6mm内连续可调
|  | 8 | 7.裂隙长度：0-14mm连续可调
|  | 9 | 8.入射角度 0°或0°-20°倾斜棱镜头部
|  | 10 | 9.裂隙旋转角度：±90°连续可调.
|  | 11 | 10.裂隙偏轴角度：水平±4°范围;刻度位于中心0度
|  | 12 | 11.裂隙棱镜旋转角度：180°范围内任意角度；可在－10°，0°，＋10°锁定
|  | 13 | 12.基座位移度：30mm(垂直)；110mm(X轴)；90mm(Y轴)
|  | 14 | 13.下颌托垂直移动度 58mm，允差±3mm
|  | 15 | 14.重量 9.75Kg（主体），1.25Kg（头架）
|  | 16 | 15.尺寸≥300mm×430mm×355mm
|  | 17 | 二、配置（单台配置）
|  | 18 | 主机1台
|  | 19 | 外固视灯1个
|  | 20 | 电源线1根
|  | 40 | 三、其它：
|  | 41 | ▲维保年限≥3年
|  | 42 | ▲配件维保过后只收成本费
|  | 43 | ▲服务年限过后维保费用不超过售价的10%，具体以实际谈判为准

## Sheet2
有线键盘 | 超薄迷你静音，笔记本按键结构设计，手感舒适 | 有线键盘：超薄迷你静音，笔记本按键结构设计，手感舒适
有线鼠标 | 光电感应，灵敏舒畅 | 有线鼠标：光电感应，灵敏舒畅
鼠标盒 | 配套鼠标使用 | 鼠标盒：配套鼠标使用
6.5L垃圾桶 | 6.5L垃圾桶*2 | 6.5L垃圾桶：6.5L垃圾桶*2
中置物盒 | 尺寸：310*150*120MM，配备隔板2片 | 中置物盒：尺寸：310*150*120MM，配备隔板2片
多功能置物盒 | 可兼容手消液盒、锐器盒、剪刀盒 | 多功能置物盒：可兼容手消液盒、锐器盒、剪刀盒
小置物盒 | 可兼容放置手消液 | 小置物盒：可兼容放置手消液
台面垫 | 半透磨砂材质，尺寸：460*430MM | 台面垫：半透磨砂材质，尺寸：460*430MM
电池管理软件 | 诺博医疗车大容量智能电池管理软件V1.0 | 电池管理软件：诺博医疗车大容量智能电池管理软件V1.0