## 维保服务需求响应表
富士牌电子内窥镜与电子胃肠镜维保服务需求响应表
功能性参数 | 序号 | 详细项目 | 服务是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写所提供服务的相应内容)
| ▲1 | (1)设备品牌：富士； (2)设备信息：详见“附件4_富士电子内窥镜与电子胃肠镜维保服务采购设备清单”； (3)服务年限：1年； (4)服务内容：自然损耗以及按照正规要求操作或清洗消毒的情况下发生的故障， 进行无条件及时维修。包含整机零部件等备件更换费用和人工服务费。
| 2 | 安全检查：按照厂家设备本身标准及当地规定执行： (1)制定检查计划； (2)机械安全检查； (3)电气安全检查； (4)记录检查结果。
| 3 | 提供定期点检及巡检服务： (1)至少2个月1次点检服务，并提供点检报告交医疗设备科分区工程师处，且归档到年底的服务总结中。 (2)点检内容：外观检查(导光部、头端部、弯曲部、插人部、操作部)、功能检查 (图像、吸引、角度、照明、遥控按钮)、测漏检查等。 (3)巡检：至少每月1次，询问了解设备运行状况，根据现场情况针对性服务。
| 4 | 故障诊断密码：供应商承诺能合法获得使用在有效期内的原厂高级故障诊断密码，并提供相关证明文件。
| ▲5 | 维保服务人员： （1）提供的服务工程师具有保修设备原厂认证和认证有效期内的医疗设备服务资质证。需提供资质证复印件，需原厂盖章。 （2）工程师能熟练阅读和分析仪器记录的工作日志。
| 6 | 响应及上门服务要求：2小时内电话响应，7*24小时专线电话客户服务，由专人接听，并配有经验丰富工程师提供指导服务。48小时内到现场提供服务且维修服务次数不限。配件只换不修且不受数量限制。维修人员的工时费、差旅费包含在总报价中，采购人不再额外支付费用。
| 7 | 维保服务记录：每次上门服务都需记录，填写维修保养工作工单并交使用部门负责人和设备科区域维修负责人签字确认留存，并配合设备科区域维修负责人将维修保养记录导入资产管理云管家平台。
| ▲9 | 更换的备件要求： （1）备件为原厂生产，相应参数符合国家质量检测标准； （2）备件的采购渠道必须符合国家相关法律、法规，并需提供出厂合格证明等资料； （3）备件应是性能良好，全新未拆封； （4）在南宁或国内有备件库，具备在48小时内提供备品备件的能力，最长不超过7个工作日； （5）因故障而需更换的备件不受数量限制，且采购人不再额外支付费用； （6）更换的备件质保时间不少于6个月。
| ▲9 | 设备开机率 ：保证所维保设备全年（自然日）的开机率≥95%，维修时间超过3个工作日则提供故障品同型号备品，备品固定资产不得为其他医疗单位。
| ▲10 | 设备软件更新：服务期内，若软件有新版本，可免费提供软件升级。
| 11 | 小故障维修； (1)零配件齐备下，维修时长≤48小时。 (2)内容：喷嘴维修、 角度调整、更换弯曲橡皮、更换按钮、角度轮更换等。 大故障维修： (1)零配件齐备下，维修时长≤15个工作日。 (2)内容：插入部更换、蛇管、弯曲橡皮、角度钢丝、活检管道、水汽管道整体更换等。
| 12 | 培训服务： 根据医院需求，对维保范围内镜子的使用、清洗和保养方法提供不限次数的培训。
补充参数 （根据服务本身可自行补充，若无，可不填写） | 序号 | 详细项目 | 服务参数 | 备注
针对本服务采购需求内容的优化建议