## Sheet1
简要技术需求或者服务要求等响应情况表
货物名称 | 数量 | 序号 | 详细项目（▲代表实质性需求） | 产品偏离情况（无偏离、正偏离、负偏离） | 备注(若负偏离请在此栏填写设备相应功能)
高频胸壁振荡排痰仪 | 2台 | 1 | 一、主要技术规格及系统参数
|  | 2 | 1.振动频率：≤13Hz，控制精度±15%，调节步长1Hz，长按可以连续调节
|  | 3 | 2.振动压力：0-5kPa以内，1-10级可调，调节步长1级，长按可以连续调节
|  | 4 | 3.振动压力控制精度：输出值与设置值的误差不超过±0.2kPa
|  | 5 | 4.定时时间：1-60分钟可调，调节步长1分钟，长按可以连续调节
|  | 6 | 5.人机交互界面：10.7寸操作界面，内嵌4.3寸单色高清LCD显示，中文导航式操作指引，多参数显示及可调（频率、压力、时间等）
|  | 7 | 6.患者紧急停止保护：通过手持开关实现患者自主的紧急停止保护
|  | 8 | 7.空气脉冲发生器：采用直流无刷电机和鼓风机，能量输出稳定
|  | 9 | 8.背心设计：全胸充气背心采用倒V式设计，在确保患者有效咳嗽、咳痰时，避免对胃脘部的振荡；
|  | 10 | 9.背心类型：背心式或胸带式气囊可选，耐用型或非耐用型可选，儿童型大中小号、标准型大中小号可选（具有检测报告）
|  | 11 | 10.背心内衬：具有可拆卸内衬设计，满足单人单用，避免交叉感染
|  | 12 | 11.信息存储：可选配4G内存卡存储仪器运行信息，方便日常治疗管理及科研工作
|  | 13 | 12.主机尺寸和质量：≤15Kg，主机尺寸（长×宽×高）：350mm×240mm×240mm
|  | 14 | 二、配置（单台配置）
|  | 15 | 主机：一台
|  | 16 | 全胸充气背心：2件
|  | 17 | 手持开关：1个
|  | 18 | 电源线：1条
|  | 19 | 熔断器：2个
|  | 20 | 三、其它：
|  | 21 | ▲维保年限≥3年
|  | 22 | ▲配件维保过后只收成本费
|  | 23 | ▲服务年限过后维保费用不超过售价的10%，具体以实际谈判为准

## Sheet2
供电电源：100-240V~，50/60Hz
1.振动频率：≤13Hz，控制精度±15%，调节步长1Hz，长按可以连续调节
2.振动压力：0-5kPa以内，1-10级可调，调节步长1级，长按可以连续调节
3.振动压力控制精度：输出值与设置值的误差不超过±0.2kPa
4.定时时间：1-60分钟可调，调节步长1分钟，长按可以连续调节
5.人机交互界面：10.7寸操作界面，内嵌4.3寸单色高清LCD显示，中文导航式操作指引，多参数显示及可调（频率、压力、时间等）
6.患者紧急停止保护：通过手持开关实现患者自主的紧急停止保护
7.空气脉冲发生器：采用直流无刷电机和鼓风机，能量输出稳定，整机设计使用期限达10年
8.背心设计：全胸充气背心采用倒V式设计，在确保患者有效咳嗽、咳痰时，避免对胃脘部的振荡；
9.背心类型：背心式或胸带式气囊可选，耐用型或非耐用型可选，儿童型大中小号、标准型大中小号可选（具有检测报告）
10.背心内衬：具有可拆卸内衬设计，满足单人单用，避免交叉感染
11.信息存储：可选配4G内存卡存储仪器运行信息，方便日常治疗管理及科研工作
12.主机尺寸和质量：≤15Kg，主机尺寸（长×宽×高）：350mm×240mm×240mm