## Sheet1
简要技术需求或者服务要求等响应情况表
货物名称 | 数量 | 序号 | 详细项目（▲代表实质性需求） | 产品偏离情况（无偏离、正偏离、负偏离） | 备注(若负偏离请在此栏填写设备相应功能)
转运监护仪 | 2台 | 1 | 一、主要技术规格及系统参数
|  | 2 | 适用于成人、小儿、新生儿的监测。
|  | 3 | 转运监护仪，满足救护车，直升飞机和固定翼飞机,通过相关转运标准。
|  | 4 | ≥5.5英寸彩色触摸电容显示屏，支持屏幕手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作，
|  | 5 | 整机重量＜1Kg，小巧便携
|  | 6 | IP44防尘防水，易清洁和适用医院内外不同临床救治环境。
|  | 7 | 坚固耐用，抗1.2米6面跌落，满足转运过程中的复杂临床救治环境。
|  | 8 | 整机无风扇设计。
|  | 9 | 内置锂电池供电，支持≥5小时的持续监测。
|  | 10 | 内置DC电源接口，可以进行车载充电。
|  | 11 | 具备3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压、2通道体温。
|  | 12 | 支持2通道有创血压及模拟输出/除颤同步。
|  | 13 | 支持升级微创连续血流动力学监测模块，非无创电阻抗法，具有更好的监测准确性，可采用PiCCO或类似技术，实现CCO连续心排量、SVV每搏变异量等血液动力学监测参数，直观观察病人的变化情况
|  | 14 | 转运监护仪支持插入床旁监护仪任意模块插槽作为参数模块使用，即插即用。
|  | 15 | 心率测量范围：成人15 -300 bpm，小儿/新生儿15 - 350 bpm。
|  | 16 | 波速提供50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选。
|  | 17 | 滤波模式提供诊断模式（0.05 -150Hz），监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz），手术模式（1-20Hz）。
|  | 18 | 支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析
|  | 19 | 心电支持≥3个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析。
|  | 20 | 提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。
|  | 21 | 具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值，QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms
|  | 22 | 可显示弱灌注指数（PI）。
|  | 23 | 提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。
|  | 24 | 提供手动、自动间隔、连续、序列和整点五种无创血压测量模式。
|  | 25 | 测量范围：-50 – 360 mmHg，支持实时PPV测量。
|  | 26 | ≥800条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。
|  | 27 | ≥800条NIBP测量结果回顾。
|  | 28 | ≥40小时全息波形回顾。
|  | 29 | ≥100小时趋势数据回顾。
|  | 30 | 二、配置清单（单台配置）
|  | 31 | 主机1台
|  | 32 | 电源线1根
|  | 33 | 3/5导除颤型 分体式主电缆组件IEC/AHA1根
|  | 34 | 5导分体式导联线组件AHA按扣式1根
|  | 35 | 心电电极1套
|  | 36 | 7针血氧主电缆1根
|  | 37 | 成人软指套血氧探头1套
|  | 38 | 无创血压导气管1根
|  | 39 | 成人血压袖套1套
|  | 40 | 三、其它：
|  | 41 | ▲维保年限≥3年
|  | 42 | ▲配件维保过后只收成本费
|  | 43 | ▲服务年限过后维保费用不超过售价的10%，具体以实际谈判为准