## Sheet1
简要技术需求或者服务要求等响应情况表
货物名称 | 数量 | 序号 | 详细项目（▲代表实质性需求） | 产品偏离情况（无偏离、正偏离、负偏离） | 备注(若负偏离请在此栏填写设备相应功能)
生物安全柜 | 1台 | 1 | 一、主要技术规格及系统参数
|  | 2 | 类别：气流100%排放。
|  | 3 | 安全柜箱体为SUS304静电喷涂，圆弧角(R10)内胆整张不锈钢钢板一体成型，四面双层结构使工作区在负压通道包围之下始终处于负压状态,确保无污染泄漏。
|  | 4 | 整体式可移动不锈钢工作台面和容量>4000ml的集液槽，下设排污阀门，方便收集泼贱液体和清洗消毒。
|  | 5 | 滑动前窗采用任意定位技术的卷簧悬挂系统，使用6mm厚度的安全玻璃。
|  | 6 | 移门玻璃可进行全幅清洁，使用更安全可靠
|  | 7 | 。b、送排风高效过滤器防泄漏：可扫描检测过滤器在任何点的漏过率不大于0.01%;不可扫描检测过滤器在任何点的漏过率不大于0.005%。
|  | 8 | 电机风机系统:采用CAV恒风量技术与恒压气流稳定系统，独特的风机全数码调速系统，精确有效控制安全柜的运行状态。
|  | 9 | 具有断电记忆保护功能，当外网失电恢复后，安全柜可快速进入安全运行模式。
|  | 10 | 。工作区内设有污水排放控制阀、左右各一个超载保护功能的防水插座 。
|  | 11 | 工作窗口吸入风速：≥0.53m/ｓ，工作区流入风速≥0.33m/ｓ，采用无阻碍回风技术，压差传感器实时监控吸入风速与流入风速，具有偏离标准值报警功能。
|  | 12 | 在送风和排风系统都设有“阻泄露”技术的ULPA过滤器，确保达到洁净度ISO4（10级）。
|  | 13 | 人员防护：A，撞击式采样器的菌落总数≤10CFU./次；B，狭缝式采样器的菌落总数≤5CFU./次; C受试产品防护,≤5CFU./次; D,菌落总数≤2CFU./次。
|  | 14 | 送、排风高效过滤器采用美国HV品牌滤纸，为铝框无隔板结构，对0.12um的尘埃颗粒捕集效率99.9995%，高分子自流体定型无接缝闭孔密封形式，保证过滤器密封的完整性。
|  | 15 | 送风过滤器送风形式采用倾斜式，工作区洁净下降气流有效出风面积提高不低于7%，前窗区域的气流流型与均匀性得到优化与提升，更加保证产品与人员保护的效果。
|  | 16 | mm。
|  | 17 | b、送风机过载报警c、工作前窗开启上下限位报警(与照明控制联动。
|  | 18 | 噪音:≤65dBA，照度≥1000LUX。
|  | 19 | 外形尺寸：W1500 mm *D795 mm *H2050mm 工作区尺寸：W1304 mm*D630 mm*H630 mm。
|  | 20 | 7寸触控屏，实时显示安全柜运行状态，以及流入风速，下降风速，随时查询设备信息以及提供修护保养信息，
|  | 21 | 内置时钟、秒表、倒计时功能
|  | 22 | 三级密码管理，内置RS485信号接口，方便功能扩展。
|  | 23 | 三、其它：
|  | 24 | ▲维保年限≥3年
|  | 25 | ▲配件维保过后只收成本费
|  | 26 | ▲服务年限过后维保费用不超过售价的10%，具体以实际谈判为准

## Sheet2
1、 类别：气流100%排放。 | 类别：气流100%排放。
2、 安全柜箱体为SUS304静电喷涂，圆弧角(R10)内胆整张不锈钢钢板一体成型，四面双层结构使工作区在负压通道包围之下始终处于负压状态,确保无污染泄漏。 | 安全柜箱体为SUS304静电喷涂，圆弧角(R10)内胆整张不锈钢钢板一体成型，四面双层结构使工作区在负压通道包围之下始终处于负压状态,确保无污染泄漏。
3、 整体式可移动不锈钢工作台面和容量>4000ml的集液槽，下设排污阀门，方便收集泼贱液体和清洗消毒。 | 整体式可移动不锈钢工作台面和容量>4000ml的集液槽，下设排污阀门，方便收集泼贱液体和清洗消毒。
4、 滑动前窗采用任意定位技术的卷簧悬挂系统，使用6mm厚度的安全玻璃。 | 滑动前窗采用任意定位技术的卷簧悬挂系统，使用6mm厚度的安全玻璃。
5、 *移门玻璃可进行全幅清洁，使用更安全可靠（提供证明文件）。 | 移门玻璃可进行全幅清洁，使用更安全可靠
6、 防泄漏安全测试：a、柜体防泄漏:保持安全柜内气压在500Pa±10%条件下,柜体无任何泄漏 。b、送排风高效过滤器防泄漏：可扫描检测过滤器在任何点的漏过率不大于0.01%;不可扫描检测过滤器在任何点的漏过率不大于0.005%。 | 。b、送排风高效过滤器防泄漏：可扫描检测过滤器在任何点的漏过率不大于0.01%;不可扫描检测过滤器在任何点的漏过率不大于0.005%。
7、 电机风机系统:采用CAV恒风量技术与恒压气流稳定系统，独特的风机全数码调速系统，精确有效控制安全柜的运行状态。 | 电机风机系统:采用CAV恒风量技术与恒压气流稳定系统，独特的风机全数码调速系统，精确有效控制安全柜的运行状态。
8、 具有断电记忆保护功能，当外网失电恢复后，安全柜可快速进入安全运行模式。 | 具有断电记忆保护功能，当外网失电恢复后，安全柜可快速进入安全运行模式。
9、 工作区内设有污水排放控制阀、左右各一个超载保护功能的防水插座 。 | 。工作区内设有污水排放控制阀、左右各一个超载保护功能的防水插座 。
10、 工作窗口吸入风速：≥0.53m/ｓ，工作区流入风速≥0.33m/ｓ，采用无阻碍回风技术，压差传感器实时监控吸入风速与流入风速，具有偏离标准值报警功能。 | 工作窗口吸入风速：≥0.53m/ｓ，工作区流入风速≥0.33m/ｓ，采用无阻碍回风技术，压差传感器实时监控吸入风速与流入风速，具有偏离标准值报警功能。
11、*在送风和排风系统都设有“阻泄露”技术的ULPA过滤器，确保达到洁净度ISO4（10级）。 | 在送风和排风系统都设有“阻泄露”技术的ULPA过滤器，确保达到洁净度ISO4（10级）。
12、人员防护：A，撞击式采样器的菌落总数≤10CFU./次；B，狭缝式采样器的菌落总数≤5CFU./次; C受试产品防护,≤5CFU./次; D,菌落总数≤2CFU./次。 | 人员防护：A，撞击式采样器的菌落总数≤10CFU./次；B，狭缝式采样器的菌落总数≤5CFU./次; C受试产品防护,≤5CFU./次; D,菌落总数≤2CFU./次。
13、送、排风高效过滤器采用美国HV品牌滤纸，为铝框无隔板结构，对0.12um的尘埃颗粒捕集效率99.9995%，高分子自流体定型无接缝闭孔密封形式，保证了过滤器密封的完整性。 | 送、排风高效过滤器采用美国HV品牌滤纸，为铝框无隔板结构，对0.12um的尘埃颗粒捕集效率99.9995%，高分子自流体定型无接缝闭孔密封形式，保证过滤器密封的完整性。
14、*送风过滤器送风形式采用倾斜式，工作区洁净下降气流有效出风面积提高不低于7%，前窗区域的气流流型与均匀性得到优化与提升，更加保证产品与人员保护的效果。 | 送风过滤器送风形式采用倾斜式，工作区洁净下降气流有效出风面积提高不低于7%，前窗区域的气流流型与均匀性得到优化与提升，更加保证产品与人员保护的效果。
15、外形尺寸：W1500 mm *D795 mm *H2050mm 工作区尺寸：W1304 mm*D630 mm*H630 mm。 | mm。
16、配备多重安全报警系统：a、过滤器阻塞报警 b、送风机过载报警c、工作前窗开启上下限位报警(与照明控制联动。 | b、送风机过载报警c、工作前窗开启上下限位报警(与照明控制联动。
17、噪音:≤65dBA，照度≥1000LUX。 | 噪音:≤65dBA，照度≥1000LUX。
18、洁净等级： ISO 4级 （10级） 。 | 外形尺寸：W1500 mm *D795 mm *H2050mm 工作区尺寸：W1304 mm*D630 mm*H630 mm。
19、采用7寸触控屏，实时显示安全柜运行状态，以及流入风速，下降风速，随时查询设备信息以及提供修护保养信息， | 7寸触控屏，实时显示安全柜运行状态，以及流入风速，下降风速，随时查询设备信息以及提供修护保养信息，
20、内置时钟、秒表、倒计时功能，为用户提供实用功能。 | 内置时钟、秒表、倒计时功能
21、三级密码管理，更有效管控安全柜的正确使用，内置RS485信号接口，方便功能扩展。 | 三级密码管理，内置RS485信号接口，方便功能扩展。