## Sheet1
简要技术需求或者服务要求等响应情况表
货物名称 | 数量 | 序号 | 详细项目（▲代表实质性需求） | 产品偏离情况（无偏离、正偏离、负偏离） | 备注(若负偏离请在此栏填写设备相应功能)
高压灭菌器 | 1台 | 1 | 一、主要技术规格及系统参数
|  | 2 | 容量:≥110升,立式结构,底部带脚轮，可放入直径38CM,高度79CM的灭菌架;
|  | 3 | 压力容器，设计温度≥153度、容器设计压力：0.42MPa
|  | 4 | 灭菌工作温度105-138度；
|  | 5 | 容器采用316L不锈钢，抗腐蚀性更强，设计使用年限20年
|  | 6 | 干烧保护装置：灭菌腔底同时4种干烧保护装置，保护装置至少包括液胀式、温度感应式、离子浓度式（水位传感器）三种不同干烧保护方式，保护装置至少要有一种采用耐腐蚀热信号传递快的铜质材料；
|  | 7 | 开关盖方式：触拨式开关，垂直向上打开腔门（上掀式开盖）下压式关盖，单手可实现开关盖；
|  | 8 | 多点锁紧连接结构：腔盖（上封头）与腔体的锁紧连接达到8个点或以上，更多点的锁紧连接结构保证了压力容器的受力均衡，保证了仪器的安全性，在安全的状况下轻推触拨开关就可轻松解除锁紧状态。
|  | 9 | 快速开门结构：采用快速开门结构，3秒内就可完成从解除联锁到腔门完全敞开整个过程；
|  | 10 | 台面结构：台面上没有障碍物结构，灭菌样品可从从灭菌腔轻松取出或放置，同时在取出放置过程中也可先平放在台面上作为中转
|  | 11 | 腔门完全敞开及任意停留性能：腔门完全打开时与灭菌腔可达到90度角，大件样品可垂直从腔内取出；且腔盖可以在任意角度停留，防止腔盖突然砸下风险。
|  | 12 | 台面高度：地面到操作台面的高度不超过110cm；
|  | 13 | 水质检测：具有水质检测功能，当灭菌腔水质脏污时可以进行提醒；
|  | 14 | 安全阀起跳压力（最大使用压力）：≥0.30Mpa
|  | 15 | 定时：灭菌时间1-6000分钟，保温时间1-9999分钟 预约灭菌时间0-10天，
|  | 16 | 六级排汽方式，灭菌结束可设定6种不同的排汽速度，通过控制电磁阀的开关，液体培养基灭菌结束排气降温而培养基不会溢出来；
|  | 17 | 标配冷却风扇:灭菌结束可快速降低腔体温度；
|  | 18 | 彩色液晶显示屏：中英文多语种显示显示灭菌器各种状态；
|  | 19 | 多级权限管理：具有类似操作员、工艺员、管理员、经销商工程师及厂家工程师等五级以上权限；
|  | 20 | 安全装置：八柱均分、闭盖检查系统、电动式双内锁、冷却锁OPEN温度、缺水保护、过压双重保护、自动故障检测系统、后台安全测试程序、温度监控、 漏电保护、过流与短路保护；
|  | 21 | 不锈钢提篮3个,冷却风扇1套；
|  | 22 | 具有中文语音播报功能，动态了解仪器进程
|  | 23 | 智能清洗功能,带有智能清洗功能界面，可以提供清洗提醒,低温清洗，高温清洗等功能
|  | 24 | 三、其它：
|  | 25 | ▲维保年限≥3年
|  | 26 | ▲配件维保过后只收成本费
|  | 27 | ▲服务年限过后维保费用不超过售价的10%，具体以实际谈判为准
|  | 28 | ▲厂家须具有特种设备（压力容器）制造许可证（提供压力容器制造许可证），验收时所投灭菌器生产商与特种设备（压力容器）实际制造商一致。
|  | 29 | ▲灭菌器压力容器安装：具备基本的特种设备灭菌器压力容器安装能力；提供特种设备作业人员资质及上一年度社保证明）