## Sheet1
简要技术需求或者服务要求等响应情况表
货物名称 | 数量 | 序号 | 详细项目（▲代表实质性需求） | 产品偏离情况（无偏离、正偏离、负偏离） | 备注(若负偏离请在此栏填写设备相应功能)
肠内营养泵 | 10台 | 1 | 一、主要技术规格及系统参数
|  | 2 | 1营养泵可自动识别营养袋安装
|  | 3 | 2同一台营养泵可兼容适配单针、单袋、单针单袋、双袋四种规格的营养泵耗材
|  | 4 | 3输液精度在±5%范围内
|  | 5 | 4预灌注模式：自动、手动
|  | 6 | 5具有自动防止营养液自由流动系统
|  | 7 | 6空间独立式设计，营养袋管路上无需墨菲式滴管
|  | 8 | 7创新传感器技术，可检测上游与下游的营养液流动状态，能够识别营养袋空或堵塞并发出报警
|  | 9 | 8具有持续喂饲、间歇喂饲与间歇快速喂养(冲洗)三种功能模式
|  | 10 | 9即刻冲洗功能
|  | 11 | 10冲洗剂量：0-500mL,增 幅 1mL 、冲洗间隔：1-24小时，增幅1hr
|  | 12 | 11喂养参数设置完成后，可以锁定参数使其无法修改，防止误操作
|  | 13 | 13可在桌面或者输液架上使用 、电池续航不小于4小时
|  | 14 | 14侧门透明，可保护和观察营养袋管路的使用状态
|  | 15 | 15支持交流电和电池供电
|  | 16 | 16可设置最大喂养速率不小于400ml/h，增量为1ml/h
|  | 17 | 17可设置最大喂养量不小于3000ml，增量为1ml
|  | 18 | 18营养袋异常脱落时能够报警并停止泵运行
|  | 19 | 19电池电量低时，有图标提示功能
|  | 20 | 20具备加温功能，加温范围：30℃~50℃，步进为1℃
|  | 21 | 二、配置清单（单台配置）
|  | 22 | 1.营养泵主机 1台
|  | 23 | 2.适配器电源线 1根
|  | 24 | 3.内置镍氢电池 1块
|  | 25 | 4.输液架固定夹 1个
|  | 26 | 5.加温器 1个
|  | 44 | 三、其它：
|  | 45 | ▲维保年限≥3年
|  | 46 | ▲配件维保过后只收成本费
|  | 47 | ▲服务年限过后维保费用不超过售价的10%，具体以实际谈判为准